项目编号：0067-2021-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：济南迈克阀门科技有限公司

审核员：                      审核日期：2021年11月4日下午至5日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为2021050022的盐雾试验机2021.9.10检定合格。 查出厂编号为K044的压力表2021.9.30检定合格现场标识、台账信息和证书一致。企业的测量设备均处于有效的检定状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 设备部 生产部 生产车间 制造部 | 否 |
|  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方要求对方必须要有资质并选择在同行业中口碑好的企业并对对方的业绩进行评价和监视。 企业建立了的《计量外部供方管理程序》文件。质量管理部建立和评价测量设备合格供方名录。提供了《计量合格供方名录》，企业测量设备由山东中准检测技术有限公司、辽宁东测检测技术有限公司进行溯源。 查生产部、设备部，已对山东中准检测技术有限公司、辽宁东测检测技术有限公司的资质、授权范围进行评价。 | 设备部 生产部 生产车间 制造部 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查制造部：进厂钢材(原材料)C含量检测过程、阀门压力密封性试验检测过程，计量要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求查关键测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 设备部 生产部 生产车间 制造部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业没有新增关键测量过程，查原有关键测量过程，进厂钢材(原材料)C含量检测过程、阀门压力密封性试验检测过程已制定《测量过程控制程序》，已对关键测量过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 查制造部阀门配件检验组现场记录，记录编号：MF 108061-1检验日期：2021年9月8日，检验员：张敬龙，审核人：方童 对关键测量过程的监视每月进行一次。 | 设备部 生产部 生产车间 制造部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了进厂钢材(原材料)C含量检测过程、阀门压力密封性试验检测过程等关键测量过程， 已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 设备部 生产部 生产车间 制造部 | 否 |
|  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业通过《测量过程控制一览表》对产品的顾客要求（产品标准、行业标准、国家法律法规）进行收集、识别、并进行了顾客的计量要求导出和计量验证，顾客的计量要求满足顾客要求，详见《计量要求导出与验证记录表》。 查销售部2020年顾客满意度情况分析报告，客户满意度调查97.7%。 | 设备部 生产部 生产车间 制造部 | 否 |