附录B

测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 2019002 | 测量过程名称 | 原材料化学分析C含量检验 | 测量过程规范编号 |  | DH2019002/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量技术中心 | 测量项目 | C含量分析 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述：直读光谱仪，测定样品中的碳含量。直至检测过程结束，屏幕上显示成分数据。 测量设备：ARL3460直读光谱仪 测量方法：GB/T4336-2016《碳素钢和中低合金钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法》 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量： |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 1、查看ARL3460直读光谱仪，检定证书编号：C0220180768，有效日期为2020年11月27日，检定机构：山东省计量科学研究院。符合要求。 2、检测过程有效性进行确认： 用比对法对测量过程进行有效性确认： 用标准样块：碳素钢试样（标准试样证书：YSBS281020a-2014a，定值日期：2014年 有效期2029年），含C量为0.428%。 2019年6月11日用光谱打10个点进行复现性检测， 对试样10个点检测，C含量平均值为0.425%。 公司的光谱仪检定证书上C含量的重复性为0.5%，Urel=0.5%。标准物质标准值为0.006%， U=0.5%*0.006%=0.003% En=0.71≤1 当En≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |