编    号：0155-2018-2019

审核员现场审核记录

企业名称：    德州联合石油科技股份有限公司

审核员：       宋丽莉

审核日期： 2019年11月18日 下午至2019年11月19日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 查计量检验室，直读光谱仪，型号：ARL3460，编号：6188，有确认合格标识，检定证书编号C02-20180768，检定日期2019年11月28日，有效日期2020年11月27日。符合要求。 查《（工作）测量设备台账》，对公司测量设备进行分类管控。查管理编号14-45600外径千分尺，型号规格（150-175）mm，检定日期2019年10月11日，有确认合格标识。测量设备证书、台账信息均一致。符合要求。 查生产车间现场，编号849387的内径表，规格是（35-50）检定证书编号，检定日期为2019年10月08日，有确认合格标识。 查检测中心现场温湿度表，出厂编号是TK11003，查现场《温湿度监控记录及趋势图》，显示温度与记录相符。查检定证书,检定日期为2019年2月19日至2020年2月18日，查测量设备台账符合要求。 | 质量技术中心 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查《测量设备计量确认明细表》，对测量设备进行了计量确认。查直读光谱仪，有计量确认状态标识，检定日期2018年11月28日。在有效期内，符合要求。 查编号为06056677深度尺《计量确认过程验证记录表》，检定日期为2019 年10 月10 日。查编号为3809103515数显卡尺《计量确认过程验证记录表》，检定日期为2019年2月22日。确认表信息记录内容有被测参数名称；技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 | 质量技术中心 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，对测量过程进行管控。关键过程有增加。对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程的《197转子测外圆检测测量过程控制规范》和《原材料化学分析C元素含量检验测量过程》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。测量过程定期进行了监视控制，符合要求。 查2019年10月23日《批量产品质量跟踪单》，查机械测量过程控制记录，对产品测量过程持续监控，符合要求。 | 质量技术中心 | 否 |
| 4 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 抽查10份测量设备检定/校准证书报告，签章资质有效，符合要求。查山东省计量科学研究院，计量检定证书号：[2005]国量标鲁证字第131号，查德州市产品检验检测研究院，计量检定机构授权证书号：（鲁）法计（2019）371401号。查山东省黄河计量研究院，是国防法定计量技术机构，行政许可编号：XK国防JLJG-2-025 。 |  | 否 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源测量设备共计6块，电表2块，水表1块，汽表3块。主要耗能为水、电、天然气；一年电耗7803367千瓦时，水耗27544吨，天然气消耗203400立方米，合计：123.19吨标煤。不是重点耗能企业。 | 设备管理部 | 否 |