编号：1138-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宁波祈禧电器有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准  日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品管部 | 游标万能角度尺 | 1807044 | （0～320）° | MPE:±2’ | 角度块  2级 | 中溯计量检测  有限公司 | 2021.06.15 | √ |
| 生产部 | 安全性能综合测试仪 | 149608017 | AIP9640 | MPE:  泄露电流：  ±（3%+10μA） | 泄漏电流测试仪检定装置：DCI：*U*rel =0. 1%（k=2）；ACI：*U*rel =0.15%（k= 2） | 中溯计量检测  有限公司 | 2021.06.15 | √ |
| 生产部 | 耐电压测试仪 | BEAL133 | RK2670AM | MPE:交流耐压：  ±（5%+3个字）；  时间：  ±（1%+50ms） | 耐电压测试仪校验装 置：电压电流：MPE：±0.2%，时间： MPE：±0.5% | 中溯计量检测  有限公司 | 2021.06.15 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | S13300836 | ALH-7.5kg | MPE：±0.5g | 砝码  F1级 | 中溯计量检测  有限公司 | 2021.06.15 | √ |
| 研发部 | 数字温度计 | S872110 | DM6801B | MPE：±0.8℃ | 标准铂电阻温度计 二等 | 中溯计量检测  有限公司 | 2021.06.15 | √ |
| 品管部 | 邵氏硬度计 | 38085623 | LX-A-1 | MPE:±0.5HA | 标准测力仪  0.1级 | 中溯计量检测  有限公司 | 2021.06.15 | √ |
| 技术部 | 盐雾试验机 | 1706217T | RK-60T | MPE:±1℃ | 温度巡回检测仪  *U* =0.08℃,k =2 | 广东精衡检测科技有限公司 | 2021.11.03 | √ |
| 品管部 | 数显卡尺 | GH1807747 | （0~150）mm | MPE:±0.02mm | 量块  5等 | 深圳精宇航检测技术有限公司 | 2020.11.27 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 20210439298 | （0~1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表标准装置 0.4级 | 慈溪市质量技术监督检验检测服务中心 | 2021.07.20 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托中溯计量检测有限公司（2021年01月30日，由“浙江中溯计量技术有限公司”变更为“中溯计量检测有限公司”，有变更通知）、广东精衡检测科技有限公司、深圳精宇航检测技术有限公司和慈溪市质量技术监督检验检测服务中心进行检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的检定/校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021 年 11月 05 日~ 11月 06 日  审核员签字： 说明: C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\0f58b70015cdcf0a1991cab9d5c48dc.png  部门代表签字： C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\2bf0797f30b739f2a94780240604b96.png | | | | | | | | |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。