项目编号：1138-2021

审核员现场审核记录

企业名称:  宁波祈禧电器有限公司

审核员：                    审核日期： 2021年11月5日 至11月6日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量 职能 | 综合部负责测量管理体系的归口管理，负责管理程序的编制、策划、建立、修改，保持完善的测量管理体系，并对测量管理体系组织内审、管理评审，对各部门运行情况进行监督检查。 询问品管部杨以兵、生产部的韩雪英等工作人员，基本清楚自己的工作职责。 | 综合部 品管部 生产部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 通过询问综合部、生产部、工艺部、 品管部的相关人员，确定企业了解并满足顾客的计量要求，提供了满足顾客要求的证据。企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等，无顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 综合部 生产部 品管部 客户服务部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量 目标 | 企业编制的 QSA/CM -2020 《测量管理体系管理手册》中规定了品质部归口管理测量管理体系的计量工作质量目标，有5项计量工作质量目标，已分解至各部门，有具体指标可测量，每年的年底，制定下一年度的质量目标，综合部每个月统计总目标的实现情况。 | 综合部 生产部 品管部 技术部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1 程序 | 企业在用标准4个，查GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求》、GB4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》、T/ZZB 1399-2019《速热式饮水机》、Q/QX 002-2018《速热式饮水机》，均现行有效、并受控。符合标准要求。 | 工艺部 品管部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业在QSA/CX 007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》中阐明了本公司目前软件较少，与测量设备配套的软件，在出厂时已由厂家经过确认，以成品形式在公司内使用的，不再进行确认。 | 综合部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业制的QSA/CX 002-2020《记录控制程序》，规定品管部是测量管理体系记录的归口管理，电子记录永久保存。 查：外购外协件入厂检验报告，检验物料：挂壁机面板，检验依据：注塑件检验规范（文件编号：QX-WI-G05-023-2019）检验单号：IQC211105014，检验人员：石颜，检验结果：合格。检验日期：2021年11月05日。 查：生产过程的巡检记录 检验项目包括：出水嘴组装、电控板组装、电路连接等38项，巡检按照时间段进行，巡检人：胡利君，日期：2021年11月03日。 查：第三方检测报告 国家强制性产品认证试验报告，申请编号： A2020CC0717-3630329,产品名称：管线饮水机，YR-24C628,检测机构：中认英泰检测技术有限公司。依据标准：G B4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分-通用要求》、GB4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》，试验结论：合格。时间：2021年01月08日。 | 品管部 工艺部 生产部 技术部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量 设备 6.3.2环境 | 企业编制QSA/CX 010-2020《测量设备标识控制程序》，规定品管部负责标识的识别与设计等。 企业编制了QSA/CX 006-2020《测量设备配备和流转控制程序》，规定了技术部负责测量设备管理和监督、负责对测量设备的采购、入库、流转、发放；编制了QSA/CX 007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》，规定了品管部为公司测量设备量值溯源的归口管理部门,查《测量设备管理台帐》，共有65台件测量设备，分为A、B、C类管理，分别委托慈溪市质量技术监督检验检测服务中心、中溯计量检测有限公司（由原“浙江中溯计量技术有限公司”在2021年01月30日变更为现在的中溯计量检测有限公司）、深圳精宇航监测技术有限公司和广东精衡检测科技有限公司进行检定/校准，台帐信息全面。 查：测量设备数字温度计，规格型号为DM6801B，设备编号：S877206，在有效的校准时间内，张贴了计量确认合格标识。 查：品管部在用的安全性能综合测试仪，规格型号为AIP9640，设备编号149608017, 校准日期：2021年06月15日，有效期至2022年06月14日，证书编号：DW045-210124088, 校准结果满足使用要求。校准单位：中溯计量检测有限公司。 查：品管部的来料检验室，内有环压/边压试验机，其规格型号为YG-226、编号为2020090908，其校准证书上的校准日期为2020年11月13日，校准单位：浙江中溯计量技术有限公司；此台测量设备未张贴计量确认状态标识。不符合GB/T19022-2003标准中的6.2.4条款要求。 查：测量设备使用环境条件，满足要求。 | 品管部 生产部 | 次要 不符合项 01 |
| 8 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1. 计量确认 | 企业编制了QSA/CX 007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准，基本全部进行了验证和张贴计量确认合格标识。总体来说，测量设备满足预期使用要求。 查“饮水机漏电流测量过程”，所用测量设备为：安全性能综合测试仪，已校准并在有效期内，有计量确认合格标识；要求已经识别，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。符合要求，详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品管部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业建立QSA/CX 012-2020《测量过程设计和实现控制程序》，技术部对产品技术等相关要求，转化为可以测量的量，各部门对测量过程进行识别和策划，制定监视范围和监视点。品管部负责测量过程的监督管理。 企业有15个测量过程，其中1个重要测量过程--饮水机漏电流测量过程，计量要求导出及验证方法正确，配备的数字温度计经过校准，并经计量验证，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见附件《饮水机漏电流测量过程计量要求导出及验证记录表》。 | 技术部 品管部 生产部 | 否 |
| 10 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制QSA/CX 004-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，品管部负责收集内部顾客满意度信息汇总和分析，销售部负责外部顾客满意度信息汇总和分析。 查：内部顾客满意度调查表， 2021年发出40张调查表，收回40张，顾客满意度95.6%，满足质量目标要求。 查：外部顾客满意度调查表， 2021年发出24张调查表，收回10张，顾客满意度92.9%，满足质量目标要求。 | 品管部 销售部 综合部 客户服务部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制QSA/CX 011-2020《不合格控制程序》，品管部及内审员负责对体系运行不符合的识别和纠正、预防措施的跟踪和验证；品管部及生产车间负责对生产过程中测量过程的不合格的识别和纠正预防；专兼职计量人员负责不合格设备的识别、标识和记录；品管部负责对不合格测量设备进行评价和处置；使用部门对不合格测量设备产生的结果进行评价，必要时进行追溯。 目前没有发现不合格测量体系、不合格测量过程、以及不合格测量设备。 | 综合部 生产部 工艺部 品管部 技术部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制QSA/CX 017-2020《纠正措施和预防措施控制程序》，规定了品管部是测量管理体系纠正措施和预防措施的归口管理部门。 企业在2021年10月06日组织内审，有1项不符合项，已2021年10月08日，按其纠正措施完成整改工作，不符合项已关闭。 | 综合部 生产部 工艺部 品管部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制 要求 | 企业规定了品管部负责法定计量单位的应用考核和监督检查，负责法定计量单位的宣贯和培训。 查：《计量确认和测量过程汇总一览表》、《测量设备管理台账》等记录单，计量单位的使用，符合法定计量要求；测量设备溯源合理。 企业无定量包装。 | 品管部 | 否 |
| 14 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 | 企业主要耗能为电，每个月电耗由供电部门提供的数据。自2020年11月至2021年10月，年度用电120.7万度、用水3.66万吨，折合151.48吨标煤，不是重点耗能企业。 | 综合部 | 否 |
| 15 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 | 抽查特种设备安全管理和作业人员证，持证人：严方渭，证件编号：330222198108036155，发证机关为慈溪市市场监督管理局，有效期自2022年04月。 查2份第三方检测报告 抽查曳引驱动有机房电梯定期检验报告，报告书编号TD-CD-2021-19614，设备代码：32003302822006120053，检验单位：宁波市特种设备检验研究院，检验人员：吴建通，批准：郭文立。检验日期2021年05月28日，检验均合格，下次检验日期为2022年06月。 抽查安全阀校验报告，报告书编号FD-CD-2021-046538，设备代码：2000，安全阀类型为：弹簧式，校验编号21C03551, 检验方式未离线校验，校验结论：合格。校验日期2021年06月02日，下次检验日期为2022年06月02日。 查企业“年产400万感应器及电控板生产线技改项目” 环境影响报告表，其中对废气、污水、噪声、固体废物进行了监测，均达标。 | 综合部 | 否 |