项目编号：1136-2021

审核员现场审核记录

企业名称:宁波九菱电机有限公司

审核员：                   审核日期：2021年11月5日 - 11月7日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业规定了品保部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问品保部、工程技术部相关人员，基本清楚自己的工作职责。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 工程技术部已组织识别企业原材料进厂检验、生产工艺过程中质量控制，产品成品检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，无顾客投诉及纠纷。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业编制的JL/CX -2020《测量管理手册》中制定了测量管理体系管理方针及4项质量目标，目标可测量。编制目标检查表，每季度由品保部负责对质量目标定期检查和统计，考核均已达标。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系JL/CX -2020《测量管理手册》和JL/CX（001～017）-2020《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。抽查企业执行的产品标准及技术文件：GB/T 755- 2019《旋转电机 定额和性能》、GB/T 12350-2009《小功率电动机的安全要求》等，文件已受控，有受控标识，符合要求。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了JL/CX 002-2020《记录控制程序》，品保部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：原材料进货检验记录 名称：漆包线，型号：Φ0.055mm，数量364.24kg，样品编号：BJD2110072，记录单编号：0008051，检验项目有直径、击穿电压、针孔试验、伸长率、电阻等；检验日期2021.10.12,检验员为李海周，结论：合格。 查：过程检验记录 工序名称：总装，材料/规格：白锌，生产指令：01-14-02-02，记录单编号：JL210902041，检验项目有尺寸、配合、外观等；检验日期2021.10.12，检验员为邱华群，结论：合格。 查：成品最终检验记录单 名称：同步电机，产品型号：49TYJ-CXII，物料编号：01-12-12-12，检验依据：QG/JL/13-01，检验项目有外观、功率、转速、力矩、温升、电器强度等，检验日期2021.10.6，检验员为邱华群；结论：合格。 查：第三方检测报告 报告编号No：A2019CCC0401-3143534；产品名称：爪极式永磁同步电动机；检验单位：上海电器设备检测所有限公司，规格型号：49TYJ,样品数量1个，检测依据GB/T 12350-2009《小功率电动机的安全要求》，检验检测日期2019.4.8,检验检测项目为电气连接、非金属部件阻燃、爬电距离、电气间隙等，检验检测结果均合格。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制了JL/CX 007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、JL/CX 006-2020《测量设备配备和流转控制程序》、JL/CX 008-2020 《测量设备调整控制程序》、JL/CX 009-2020《测量设备确认间隔控制程序》以及JL/CX 010-2020《测量设备标识控制程序》、JL/CX 014-2020《测量环境和数据修正控制程序》，程序中规定品保部为测量设备计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；企业建立了测量设备管理台账，共有69台套测量设备，内容包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、计量确认间隔、有效日期等。 检查品保部使用的编号141122，型号QJ23A直流电阻电桥，校准证书编号：DX1912177129-001，校准日期为2021.5.2，校准单位：方溯认证检测研究院（深圳）有限公司,相关信息与台账、标识一致。 检查品保部现场编号为TT-03-02的温湿度计和编号为JS-LL-04数显推拉力计，未张贴“计量确认合格证”，台账中无该测量设备，企业也未能提供有效的校准证书。 测量设备溯源详见《测量设备溯源抽查表》。 企业未识别测量设备使用环境要求。 | 品保部 工程技术部 | 01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | - 企业编制了JL/CX 007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》，品保部负责对测量软件进行识别，并对各部门软件管理的情况实施监督检查。查企业提供的《测量设备检测软件定性考核评定表》，共有测量软件2套，均按程序文件要求进行了确认。 - 抽查《型式试验综合测试软件》测量软件确认过程验证记录表，测量软件编号：JL-R02，确认时间2021年5月26日，确认结果：符合要求。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 企业编制的JL/CX 007-2020《测量设备的计量确认和量值溯源控制程序》、JL/CX 010-2020《测量设备标识控制程序》，规定了品保部负责测量设备计量确认的实施，编制了《测量设备年度计量确认计划》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 抽查编号JS-DD-01直流电阻电桥QJ23A测量设备计量确认验证记录表，验证时间2021年5月8日，验证结果：符合要求。 企业编制的JL/CX 009-2020《测量设备确认间隔控制程序》中规定了品保部对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。 企业编制了JL/CX 008-2020 《测量设备调整控制程序》，规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了JL/CX 012-2020《测量过程设计和实现控制程序》中规定了品保部负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；品保部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。对测量过程的策划、设计、实现，监视、失控原因分析、纠正和预防措施做了规定。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。 共识别出测量过程30个，重要测量过程13个。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高控的重要测量过程---49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量，规定了测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 企业编制了JL/CX 016-2020《内部审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；品保部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查49TYJ- CIX型电机线圈匝数测量。详见附件：49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量检测过程监视记录及控制图。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的JL/CX 015-2020《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了49TYJ-CIX型电机线圈匝数测量测量不确定度评定报告，见附件。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在JL/CX 011-2020《不合格控制程序》里做了明确规定，目前暂无出现不合格测量过程、不合格测量设备，满足要求。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制的JL/CX 017-2020《纠正措施和预防措施控制程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，内审中的不符合项的纠正措施已落实，满足标准要求。 | 品保部 工程技术部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位能规范使用法定计量单位，基本满足要求。 企业强制检定计量器具有3只压力表，型号：（0~1.6）MPa，设备编号：20116863、20116867、20116348,证书号为：RD075211017023、RD075211017011、RD075211017012，检定结论：1.6级合格，有效期到2021年10月17日，检定单位：宁波市计量测试研究院。 企业无定量包装产品。 | 品保部 工程技术部 | 否 |