编     号：0202-2019

现场审核记录

企业名称：江苏视科新材料股份有限公司

审核员：     尹彩侠                        审核日期：2019年11月23日~ 11月24日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  |  |  | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 询问生产部（生产车间）、质量部相关人员基本清楚本部门计量职能，生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 生产部、质量部 |  |  |  | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 |  | 5.3质量目标 |  | 企业制定了年度计量目标已分解到各职能部门，有具体的指标可查。并按年度进行统计分析。 |  | 生产部、质量部 |  |  |  | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 查：SKXC/QP6-2018《测量管理手册》文件系统齐全，现行有效且已受控。 编制了《测量管理体系程序文件》 文件中计量单位使用正确。有受控标识。 |  | 质量部 生产部、 |  |  |  | 否 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | 企业编制了SKXC/QP6.07-2018《测量软件管理控制程序》，有关对测量软件的管理要求做了规定。企业暂无测量软件。 |  | 质量部 |  |  |  | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了SKXC/QP6.08-2018《计量体系记录控制程序》。 查：原材料来料检验报告，检验原始记录,记录编号SKXC005-2015,，有管理编号，有检验技术文件GB/T6488-2008，记录清楚无涂改。检验员：唐创 复核员 刘洋。 查：出厂酸值检测报告1.260（mgKOH/g）,符合GB/T2895-2008标准要求，检验报告编号：SKXC005-2015有检验依据，有管理编号，记录无涂改，审核：刘洋；检验员：唐创 查；SK-1.56防蓝光单体出厂色度(APHA)检验报告，检验报告编号:SK-2019-1101-1,检验依据：GB/T6324.6-2014,记录无涂改，检测人；唐创，复核人；刘洋 现场使用文件中计量单位正确，符合要求。 |  | 质量部、生产部 |  |  |  | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 |  | 查：测量设备台账已对测量设备进行A、B、分类管理。C类未列入测量设备台帐，测量设备台帐共82台，其中强检计量器具17台。测量设备均送法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准。 查：生产部（基片车间）压力表，量具编号2019060147，校准日期2019年7月23日； 查:质量部全自动电位滴定仪，编号61010-1，校准日期：2019年7月9日； 查：生产部焦度计，量具编号：300665，检定日期2019年7月9日； 查：生产部百分表，量具编号：H628799，检定日期：2019年7月23日； 台账信息和证书一致，有计量确认合格标识，符合标准要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 查：生产部基片配料车间在配料的过程中有环境要求，企业配备了温湿度表，但没有溯源。 |  | 质量部 生产部 |  |  |  | 次要不符合01 |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了SKXC/QP6.13-2018《测量设备计量确认管理控制程序》,建立了《测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《测量设备验证记录表》。 关键测量过程导出计量要求并进行了验证。查：镜片屈光度测试过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见镜片屈光度测试过程《计量要求导出和计量验证记录表》。 |  | 质量部 生产部 |  | 否 |  |  |
| 8 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了SKXC/QP6.16-2018《测量过程设计和实现控制程序》，对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别82个测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对镜片屈光度测试过程导出计量过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见镜片屈光度测试过程《测量过程控制检查表》及附件。 |  | 质量部 生产部 |  | 否 |  |
| 9 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了SKXC/QP6.19-2018《不合格管理程序》，对出现的不合格测量过程，对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 |  | 质量部 生产部 |  | 否 |  |
| 10 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 企业编制了SKXC/QP6.20-2018《纠正和预防措施管理程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 |  | 质量部 生产部 |  | 否 |  |