管理体系审核记录表

| 过程与活动、 抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质量管理部 主管领导：熊俊 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审核员：温红玲、潘荣君（提供专业支持） 审核时间：2021.11.7（08：30-17：30）～2021.11.8（08：30-14：00） |  |
|  |  | 审核条款： Q： 5.3岗位/职责/权限；6.2质量目标及其实现的策划；7.1.5监视和测量资源；8.6产品和服务放行；8.7不合格输出的控制； E：5.3组织的角色、职责和权限、6.1.2环境因素；6.2目标及其达成的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应 O:5.3组织的角色、职责和权限；6.1.2危险源辨识和职业安全风险评价；6.2目标及其实现的策划；8.1运行策划和控制；8.2应急准备和响应； |  |
| 组织的岗位职责和权限 | QEO5.3 | 与部门负责人沟通，主要负责： 1）负责按国家法规及相关部门标准、规定建立、健全质量管理部各项管理制度，并遵照落实； 2）负责混凝土相关技术标准、规范等技术资料的搜集、编制及管理； 3）负责试验、测试、计量设备的保养、管理与周期检定； 4）对送检原材料及产品样品进行标识和检测，并出具检测报告； 5）负责混凝土配合比的设计、验证，并下达生产配合比； 6）新产品、新工艺和新技术的研究、试验和推广工作； 7）负责原材料、产品相关技术资料、文件的出具、签发、整理保存； 8）负责组织混凝土配合比的设计、验证及相关工艺、技术文件的制定，并进行审批； 9）负责质量管理体系的维护与管理； 10)做好公司检测设备的使用、维护和管理； 11）根据检测业务的需要，有计划地做好各类标准的收集工作； 12）负责委托单、原始记录、检验报告及相关技术资料的定期整理归档； 13）负责对部门在体系管理职能过程中涉及的环境因素、危险源的控制和体系的持续改进。 熊俊部长了解本部门的职责权限。 | 合格 |
| 环境因素 危险源 | EO6.1.2 | 现场提供了《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识、风险和机遇评价管理程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。质量管理部负责本部门的环境因素、危险源的识别、评价和控制。 部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及检验工作过程等进行了辨识。 查《质量管理部环境因素识别评价表》，对本部门办公和检验等有关过程的环境因素，共9项，其中1项重要环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废（废电池、灯管、墨盒、实验产生的废弃原物料）造成的固体污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、污染地面、资源消耗等环境因素。 查到：《重要环境因素清单》，质量管理部涉及重要环境因素：试验室 砼搅拌机、振动台、振筛机等运转产生的噪声。 查《危险源辨识及风险评价表》，部门：质量管理部，识别了办公过程中垃圾掩埋不及时可能导致的环境污染、电器缺陷导致的触电等危险源。 查到：《重要风险危险源清单》，质量管理部涉及的1项不可接受风险：触电。 对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。 质量管理部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。 | 合格 |
| 目标及其实现的策划总要求 | QEO6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。 质量管理部的管理目标是： 1、在用计量设备在检率达到100% 100% 2、设备合格率达到100% 100% 3、试验室检测准确率达99%以上 100% 4、样品标识准确率达到100% 100% 5、重大质量事故和安全事故为零 达标排放 6、按规定处置固体废弃物 固体废弃物 0 7、职业病发生率控制在零 0 目标可测量，与公司管理方针一致。 提供2021年1～9月管理目标完成情况，均已完成。 针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效。 | 合格 |
| 监视和测量资源 | Q7.1.5 | 公司提供《检测设备台帐》和《检测设备检定/校准计划表》，主要有电子秤、水泥胶砂流动度测定仪、水泥砼标准恒温恒湿养护箱、标养室恒温恒湿自控仪、混凝土抗渗仪等监视和测量设备，规定检定/校准周期为1年。 抽查计量器具检定/校准报告： 询问管理人员明确计量器具定期校准要求、维护保养要求；查看现场计量器具标识明确，均贴有校准合格证，现场计量器具维护保养状态良好。监视和测量设备控制基本有效。 仪器名称; 规格型号; 编号; 检定/校准日期; 有效期. 仪器编号; 证书编号. 水泥胶砂流动度测定仪; NLD-3型; 09013; HC210521031; 2021-5-21; 一年. 压力泌水仪（压力表）; SY-11型; 09042; HC210521034; 2021-5-21; 一年. 电子秤; ACS-30型; 16928; HC210521036; 2021-5-21; 一年. 全自动恒应力压力试验机; JYW-300A型; 90332; HC210521033; 2021-5-21; 一年. 水泥砼标准恒温恒湿养护箱; YH-40B型; 151104; HC210521028; 2021-5-21; 一年. 水泥胶砂搅拌机; JJ-5型; 155; HC210521013; 2021-5-21; 一年. 标养室恒温恒湿自控仪; BYS-60型; 150766; HC210521022; 2021-5-21; 一年. 砼贯入阻力仪; HG-80型; 090626; HC210521023; 2021-5-21; 一年. 混凝土抗渗仪; HP-4.0型; 209239; HC210521024; 2021-5-21; 一年. 混凝土加速养护箱; HJ-84型; 09683; HC210521027; 2021-5-21; 一年. | 合格 |
| 运行控制 | EO8.1 | 编制了《职业健康安全运行控制程序》《环境安全监视和测量控制程序》等。 1.主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，现场未发现火灾隐患。 2.检验过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。 3.办公用固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由质量管理部统一收集，交与供方回收。 4.定期检查质量管理部试验室电线、开关的安全性。 5.检验员到现场检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理制度。 6.使用电子仪器检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。 7.试验样品回用，不排放，检验时发现的废品由质量管理部统一处理。 8.每周参加公司的安全生产综合协调会，检查（抽查）状况实时分析，及时发现及时解决。 9.定期进行日常工作的环境保护和交通安全、职业病防治的教育。 10.提高员工的安全和环保意识，杜绝随意排放固体废物，提倡节能降耗，保持环境整洁。 11.做好个人卫生，防止职业病和各类传染疾病的发生； 12.生活用品和化学品、等物资分开放置、明显标识。 部门运行控制基本符合要求。 |  |
| 应急准备和响应 | EO8.2 | 按照策划的XDJY-CX-2021-14《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等，明确了相应的运行准则。 检验过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。 现场审核时现场查看试验室门口灭火器在有效期内。 检验现场有“禁止烟火”，“小心触电” 等环保、安全警示标识、消防标识、消防栓、消防设施（灭火器）等。 2021年7月16日质量管理部参加了公司组织高空坠落演习演练，参加人员已基本掌握应急救援方案，能够应付突发事件，应急演练记录详见行政人事部8.2条款审核记录。 查2021年7月17日参加了行政人资部组织的火灾预案演练，提供了相关记录。 自体系运行以来未出现应急事故情况。 |  |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | 公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。 - 进货检验：公司制定了进货检验规程。入库前，通常采取经检验、验证合格后方可入库。 - 抽查原料--砂类：（供应商：洪湖市前顺建材有限公司） ①天然砂（青砂）: 检验依据：建筑用砂（GB/T14684-2011) 抽查相关记录： 提供《建筑材料见证取样委托单》，委托编号：21100003-1，收样日期：2021-10-25，检验项目：筛分析、表观密度、含泥量、泥块含量等 ； 提供“普通混凝土用砂检验原始记录”，检验日期：2021-10-26，检验项目有：筛余率、细度模数、表观密度、含泥量、泥块含量等，均符合标准要求，有检验员--廖力、负责人校核--熊俊签字，但没有检验结果的判定结论。 ②机制砂：检验依据：建筑用砂（GB/T14684-2011) 提供《建筑材料见证取样委托单》，委托编号：21100003-2，收样日期：2021-10-25，检验项目：筛分析、表观密度、含泥量、泥块含量等 ； 提供“普通混凝土用砂检验原始记录”，检验日期：2021-10-26，检验项目有：筛余率、细度模数、表观密度、含泥量、泥块含量等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员--廖力、负责人校核--熊俊签字。 ③混合砂：检验依据：建筑用砂（GB/T14684-2011) 提供《建筑材料见证取样委托单》，委托编号：21100003，收样日期：2021-10-26，检验项目：筛分析、表观密度、含泥量、泥块含量等 ； 提供“普通混凝土用砂检验原始记录”，检验日期：2021-10-26，检验项目有：筛余率、细度模数、表观密度、含泥量、泥块含量等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员--廖力、负责人校核--熊俊签字。 - 抽查原料--石类--碎石：（供应商：洪湖市前顺建材有限公司） 检验依据：（GB/T14685-2011) 提供《建筑材料见证取样委托单》，委托编号：21100003，收样日期：2021-10-25，检验项目：筛分析、表观密度、针片状颗粒含量、压碎指标值、含泥量、泥块含量等 ； 提供“普通混凝土用碎石检验原始记录”，检验日期：2021-10-26，检验项目有：筛余率、压碎指标值、针片状颗粒含量、表观密度、含泥量、泥块含量等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员--廖力、负责人校核--熊俊签字。 - 抽查原料--水泥类：（供应商：华新水泥（赤壁）有限公司） - 检验依据：GB175-2007通用硅酸盐水泥 - GB/T17671-1999 水泥胶砂强度试验 - GB/T8074-2008水泥比表面积测定方法勃氏法 - GB/T1346-2011 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 提供《建筑材料见证取样委托单》，委托编号：21090002，收样日期：2021-9-24，检验项目：凝结时间、细度、安定性、比表面积、标准稠度用水量、胶砂强度等； 提供华新水泥出厂水泥报告单、“水泥胶砂强度检验原始记录、水泥物理性能检验原始记录”，检验日期：2021-9-25，检验项目有：凝结时间、细度、安定性、比表面积、标准稠度用水量、胶砂强度等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员--廖力、负责人校核--熊俊签字。 - 抽查原料--矿渣粉类：供应商：经销商--洪湖星月建材有限公司（湖北金盛兰有限公司） - 检验依据：GB/T18046-2017粒化高炉矿渣粉活性指数检验 提供《建筑材料见证取样委托单》，委托编号：21090003，收样日期：2021-9-16，检验项目：含水量、烧失量、比表面积、流动度比、活性指数等； 提供湖北金盛兰高炉矿渣粉检验报告、“矿粉检验原始记录”，检验日期：2021-9-16，检验项目有：含水量、烧失量、比表面积、流动度比、活性指数等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员--廖力、负责人校核--熊俊签字。 - 抽查原料--粉煤灰类-II级：供应商：经销商--洪湖市明泰建材有限公司（中石化集团巴陵石化热电事业部） - 检验依据：GB/T1596-2005用于水泥和混凝土中的粉煤灰 提供《建筑材料见证取样委托单》，委托编号：21110001，收样日期：2021-11-4，检验项目：筛分析、烧失量、需水比、含水量等； 提供中石化集团巴陵石化热电事业部粉煤灰出厂检验报告、“粉煤灰检验原始记录”，检验日期：2021-11-4，检验项目有：筛分析、烧失量、需水比、含水量等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员--廖力、负责人校核--熊俊签字。 - 抽查原料--外加剂类： ①高效减水剂：供应商：经销商--洪湖市明泰建材有限公司（武汉良朋和盛科技有限公司） 检验依据：GB876-2008混凝土外加剂、JC471-2001混凝土泵送剂 提供《建筑材料见证取样委托单》，委托编号：21110001，收样日期：2021-11-1，检验项目：固含量、水泥净浆流动度、减水率、PH值等； 提供武汉良朋和盛科技有限公司减水剂出厂检验报告、“减水剂检验原始记录”，检验日期：2021-11-1，检验项目有：固含量、水泥净浆流动度、减水率、PH值等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员--廖力、负责人校核--熊俊签字。 ②膨胀剂（供应商：武汉清浅新型材料有限公司） 检验依据：JC474-2008砂浆、混凝土防水剂 提供《建筑材料见证取样委托单》，委托编号：21090001，收样日期：2021-9-29，检验项目：凝结时间、抗压强度、渗透高度比等； 提供武汉清浅新型材料有限公司膨胀剂产品合格证、“混凝土抗渗检验原始记录”，检验日期：2021-10-27，检验项目有：凝结时间、抗压强度、渗透高度比等，均符合标准要求，检验结果：合格，有检验员--廖力、负责人校核--熊俊签字。 未发生在供方处进行验证的情况，在仓库采购产品验证符合标准要求。 - 混料过程检验： - 检验依据：检验员依据《普通混凝土配合比检验规程》、GB/T50107-2010《混凝土强度检验评定标准》进行检验 查看企业《混凝土配料原始记录表》， 查提供C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C55不同强度混料检验原始记录，均进行了监视和测量确认。 抽查检验编号PB21100001,强度等级C15，收样日期：2021-10-2，试配日期：2021-10-2，破型日期：2021-10-30，检验项目有：抗压强度、表观密度、砂率、W/C、稠度等，检测结果均符合要求。 抽查检验编号PB21100014,强度等级C30，收样日期：2021-10-6，试配日期：2021-10-6，破型日期：2021-11-3，检验项目有：抗压强度、表观密度、砂率、W/C、稠度等，检测结果均符合要求。 抽查检验编号PB21100019,强度等级C50，收样日期：2021-10-8，试配日期：2021-10-8，破型日期：2021-11-5，检验项目有：抗压强度、表观密度、砂率、W/C、稠度等，检测结果均符合要求。 过程检验控制符合要求。 - 成品检验：检验依据：GB/T50082-2009/GB/T50081-2019 提供《混凝土抗渗检验原始记录》和《混凝土抗压强度检验原始记录》 抽查《混凝土抗渗检验原始记录》，检验编号：KS21080006,工程名称：兴越地毯厂，使用部位：办公楼消防水池底板基础，收样日期：2021-8-28，成型日期：2021-8-28，检验日期：2021-9-25，龄期，28天，检测不同试验压力、加压时间、持续时间下的渗水情况，检验结论：满足P6抗渗要求。 抽查《混凝土抗渗检验原始记录》，检验编号：KS21100001,工程名称：名阳花园，使用部位：8#、9#基础承台，收样日期：2021-10-8，成型日期：2021-10-8，检验日期：2021-11-5，龄期，28天，检测不同试验压力、加压时间、持续时间下的渗水情况，检验结论：满足P6抗渗要求。 抽查《混凝土抗压强度检验原始记录》，检验编号：HN21100018,成型日期：2021-10-6，工程名称：绿成公馆，施工单位：中辉建筑，浇筑部位：4#12层墙柱13层梁板，强度等级：C30,代表批量：46.5，养护方法：标养，龄期，28天，抗压强度37.0，检验结论：满足要求。 抽查《混凝土抗压强度检验原始记录》，检验编号：HN21100031,成型日期：2021-10-8，工程名称：名阳花园，施工单位：湖北利生，浇筑部位：垃圾房承台底板，强度等级：C35,代表批量：50，养护方法：标养，龄期，28天，抗压强度40.5，检验结论：满足要求。 企业对产品进行了第三方检测，产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。 通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。 公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。 | N |
| 不合格品控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。 采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。提供2021.9.12粉煤灰35.22吨《原材料不合格处理记录》，处置方式：退货，原因：原灰，有相关人员审批。 生产过程中、成品发现的不合格品及时进行了返工/返修合格后放行。 交付后产生的不符合，采取直接退换货处理。 组织的不合格品控制基本有效。 | 合格 |

说明：不符合标注N