项目编号：0133-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：宿迁市金田塑业有限公司

审核员：                           审核日期： 2021年 11月9日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(2~3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制了《测量设备台账》，已对测量设备进行A、B分类管理。监视和测量设备台帐共93台，其中强制检定计量器具20台，A类计量器具28台，B类计量器具65件。测量设备均送法定计量检定机构检定校准。 查：生产部车间，编号为2853压力表，证书编号：820038158-001，校准日期：2021.10.22，有计量确认合格标识。 查：品质部检测室，编号为HST-H3热封试验仪，证书编号：DN21031050047,校准日期：2021.03.11。有计量确认合格标识。台账信息和证书一致。 测量设备由宿迁市计量测试所、东莞市帝恩检测有限公司检定/校准。测量设备使用部门负责测量设备日常维护全过程管理。符合要求。 现场测量没有特殊环境要求。 详见附件《测量设备溯源抽查表》。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 2 | 抽查(1-2) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业编制了JT/CL01.13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。 查编号为YBKC-01游标卡尺（0-150）mm对该游标卡尺的校准证书进行了计量确认。 抽查编号391621电子秤，证书编号为DN21031050041,校准日期为2021年03月11日，测量设备检定证书出具的检测结果内容正确，满足要求。 企业编制了JT/CL01.19-2020《不合格管理控制程序》，暂时无停用、维修的测量设备。 详见《计量确认过程验证记录表》 | 品管部 生产部 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业编制了JT/CL01.16-2020《测量过程设计和实现控制程序》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立《测量过程一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素等信息。 企业对测量过程分重要和不重要测量过程进行管理。已识别了测量过程21个、关键测量过程17个，其中《薄膜的厚度测量过程》，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制 详见《测量过程控制检查表》。 | 品管部 生产部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了JT/CL01.17-2020《测量不确定度管理程序》，文件满足标准要求。 抽查了《薄膜的厚度测量过程不确定度评定》方法正确。见附件《薄膜的厚度测量过程不确定度评定》。 | 品管部 生产部 | 否 |