项目编号：1153-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 江苏华尔威科技集团有限公司

审 核 员：                              审核日期： 2021年11月6 日 ～ 11月7 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产部已组织相关人员，识别生产过程中零件尺寸、产品要求等顾客的测量要求和法律法规要求，建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 质量部负责将测量的要求转化为计量要求，并负责组织测量设备的计量确认工作。 生产部在产品质量、能源、安全、现场管理等方面没有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 生产部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业计量目标：在用工作计量器具周检率100%；重要计量检测点配备率100%；测量过程失控的发现不超过一天等。 生产部的分解目标包括：计量确认记录的完整性、清晰度；技术部分解的质量目标：在用工作计量器具周检率、重要计量检测点配备率和测量过程失控的发现不超过一天。 目标已分解，符合标准要求。 | 生产部 | 否 |
| 3 | 是否规定测量体系中相关人员职责？人员职能的分配方式 | 6.1职责 | 企业通过《人力资源管理程序》、《计量管理手册》和测量管理职能分配表等形式，规定了各类人员在体系中的职责，包括计量人员的岗位职责等。 人员职能的分配在《计量管理手册》15.3中有明确的规定：质量部负责员工计量意识教育，配合行政人事部实施人员能力培训；在管理者代表的领导下，负责测量管理体系的策划、建立、运行和持续改进；负责管理测量管理体系文件的制定、发放和更改；组建测量管理体系网络，在全公司范围内对计量工作实行归口管理。 | 技术部 生产部 | 否 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：查生产部的工艺文件：《电磁流量计一体成型工艺》（装配工艺文件）、（焊接工艺文件）、JJG1121《旋进旋涡流量计检定规程》等文件有受控章，现行有效，计量单位使用基本正确，个别使用不规范的地方已经和相关人员沟通，并做出改写。 | 质量部 技术部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 查生产部：产品出厂检验测量过程记录： 记录1：2021年4月29日《旋进旋涡质量流量计检定/校准原始记录》，依据：JJG 1121-2015《旋进旋涡流量计检定规程》；设备信息：音速喷嘴气体流量标准装置；保存期限：3年；检测员、审核员、检测日期、检测结果参数、检定结论等信息量满足要求。 生产部：产品过程检测报告 记录2：2021年11月5日，编号,63891记录，依据：GB/T 5310-2017 、设备信息：光谱仪；产品名称：节流装置；保存期限3年；检测员、审核员、、检测项目、检测参数、检测结论、检测不合格的处理、检测日期等信息量满足要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |
| 6 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查：江苏华尔威科技集团有限公司《计量器具台账》，有45台件计量器具，已对计量器具进行分类管理。台账包括监视设备,企业没有标准物质。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送江苏省计量科学研究院和江苏银河计量检测有限公司检定/校准。 查编号为11020059的游标卡尺，2021年06月30日校准合格。查出厂编号为13090103的里氏硬度计，2021年06月30日校准合格，查编号为LBZY-300的静态质量法水流量标准装置，2021年05月20日校准合格。 查生产部音速喷嘴法气体流量标准装置，检定合格，未见粘贴计量确认合格标识，不符合标准要求。 现场标识、台账信息和证书一致。 产品出厂检验过程，旋进旋涡流量计检定，环境条件要求，温度：（5～40）℃，相对湿度<93%,现场配备温湿度计，查看环境条件记录，满足要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部 生产部 技术部 | 不符合 01 |
| 7 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理控制程序》。企业提供了《计算机软件台账登记表》，已识别操作系统WIN 7软件名称液体检定系统（V1.2.0.53）版本等软件。 | 质量部 | 否 |
| 8 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：生产部测量过程，测量要求已识别，测量设备按要求进行检定/校准，验证满足要求，查《阀杆扁头长度尺寸测量过程》、《万用表电流输出测量过程》和《旋进旋涡流量计检定》测量过程，《万用表电流输出测量过程》是关键测量过程，测量过程计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。企业制定了《不合格管理控制程序》，验证不符合，按《不合格管理控制程序》的要求进行管理。 管理符合标准要求。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量部 生产部 | 否 |
| 9 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，共识别了13个测量过程，分一般测量过程和关键测量过程，信息量全，企业将《涡街转换器电流输出测量过程》和《旋进旋涡流量计检定》测量过程确定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，企业按控制规范规定的频次进行监视，符合标准要求。 详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量部 生产部 | 否 |
| 10 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业测量不确定度形成文件，抽查了《涡街转换器电流输出测量过程》关键测量过程，进行了不确定度评定，方法正确，符合标准要求。 见附件《测量不确定度评定报告》。 | 质量部 | 否 |
| 11 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》对出现的不合格测量过程，按程序要求管理，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合标准要求。 | 生产部 | 否 |
| 12 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业纠正预防措施控制，按照测量管理体系的《纠正和预防措施管理程序》执行，目前没有发现不合格测量管理体系、不合格测量过程和不合格测量设备。 管理符合标准要求 | 生产部 | 否 |
| 13 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 企业法定计量单位使用情况基本符合标准要求，企业没有强制检定的计量器具，也不涉及定量包装的产品，计量器具生产许可等管理符合标准要求。 | 质量部 生产部 技术部 | 否 |