## 20.11-8月
附录D
中阀科技（长沙）阀门有限公司
一、涂层厚度测量过程监视统计记录表
测量过程名称：涂层厚度检测
被测参数：涂层厚度 测量范围：（240-400）μm 允差范围：160μm
测量仪器：UT343D涂层测厚仪 测量范围：（0～1000）μm
监视方法：统计技术 |  |  | 核查标准：标准厚度试片 251μm
序号 | 核查 | 观察记录（μm） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2020.11.17 | 250 | 252 | 252 | 250 | 253 | 251.4 | 3
2 | 2020.12.8 | 250 | 250 | 250 | 253 | 252 | 251 | 3
3 | 2021.1.13 | 250 | 253 | 251 | 253 | 253 | 252 | 3
4 | 2021.2.2 | 252 | 250 | 251 | 250 | 252 | 251 | 2
5 | 2021.3.10 | 250 | 253 | 252 | 250 | 253 | 251.6 | 3
6 | 2021.4.8 | 251 | 252 | 250 | 251 | 252 | 251.2 | 2
7 | 2021.5.12 | 252 | 252 | 250 | 253 | 253 | 252 | 3
8 | 2021.6.17 | 252 | 252 | 250 | 252 | 251 | 251.4 | 2
9 | 2021.7.20 | 252 | 250 | 250 | 250 | 251 | 250.6 | 2
10 | 2021.8.31 | 250 | 252 | 251 | 251 | 253 | 251.4 | 3
| 251.36 |  |  |  |  | 2.6
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
二、统计控制图
| 控制图计算： | [7 empty] | UCL=251.4
中心线 | CL= |  | 251.4 | μm |  |  |  |  | CL=252.9
上控制线 | UCL= |  | 252.9 | μm |  |  |  |  | LCL=249.9
下控制线 | LCL= |  | 249.9 | μm
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 2.6 | μm |  |  |  |  | UCL=5.5
上控制线 | UCL= |  | 5.5 | μm |  |  |  |  | CL=2.6
下控制线 | LCL= |  | 0 | μm |  |  |  |  | LCL=0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，涂层厚度检测测量过程中未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员： 2021.8.31

## 控制图 (hidden)
附录E 涂层厚度检测过程控制图
|  |  |  | UCL | CL | LCL | 求和项:251.4 | 求和项:252.90 | 求和项:249.90 | 求和项:251.40
|  | 1 | 251.4 | 252.9 | 251.4 | 249.9 | 2262.2 | 2276.1 | 2249.1 | 2262.6
| UCL=252.9 | 2 | 251 | 252.9 | 251.4 | 249.9
|  | 3 | 252 | 252.9 | 251.4 | 249.9
|  | 4 | 251 | 252.9 | 251.4 | 249.9
| CL=251.4 | 5 | 251.6 | 252.9 | 251.4 | 249.9
|  | 6 | 251.2 | 252.9 | 251.4 | 249.9
|  | 7 | 252 | 252.9 | 251.4 | 249.9
|  | 8 | 251.4 | 252.9 | 251.4 | 249.9
| LCL=249.9 | 9 | 250.6 | 252.9 | 251.4 | 249.9
|  | 10 | 251.4 | 252.9 | 251.4 | 249.9
|  | 1 | 3 | 2.6 | 5.5 | 0
|  | 2 | 3 | 2.6 | 5.5 | 0
| UCL=5.5 | 3 | 3 | 2.6 | 5.5 | 0
|  | 4 | 2 | 2.6 | 5.5 | 0
|  | 5 | 3 | 2.6 | 5.5 | 0
|  | 6 | 2 | 2.6 | 5.5 | 0
| CL=2.6 | 7 | 3 | 2.6 | 5.5 | 0
|  | 8 | 2 | 2.6 | 5.5 | 0
|  | 9 | 2 | 2.6 | 5.5 | 0
|  | 10 | 3 | 2.6 | 5.5 | 0
LCL=0

## Sheet1 (hidden)
250
| 附录B数据： | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 3
|  | 254 | 260 | 255 | 255 | 254 | 258 | 255 | 256 | 258 | 253
|  | 251 | 252 | 252 | 253 | 253 | 251 | 252 | 252 | 251 | 253 | 252
S=
| (Xi-X)2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| S | 0.8
| u1=S/SQRT(5) | 0.4
| 最大示值误差 | ±9 |  | 包含因子
| 不确定度u2 | 5.196
| 合成标准不确定度UC | 5.211
10
| y1 | 252
| y2 | 253
U=10.4 k=2 |  | 0.067991