受理编号：0140-2018-2019

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 | 橡胶硬度测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  |  | 65HA±5HA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  | 工艺文件 |  |  |  |  |
| 计量要求导出方法 - 被测参数要求65HA，两端拓展测量范围为：（0－100）HA。 2、导出计量要求：△允=a/3=5/3=1.67HA。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量校准过程 |  | 测量设备 名称 | 型号规格 |  | 设备特性 (示值误差等) | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  |  | 邵氏硬度计 | 0－100HA |  | ±1HA | Z20182-I072027 |  | 2019.9.1 |
| 计量验证记录 被测参数65HA,选用测量设备邵氏硬度计的测量范围是（0～100）HA。 被测参数要求控制在±5HA，导出计量要求△允=1.67HA，选用邵氏硬度计的最大允许误差为±1HA。1HA＜1.67HA。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求 验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字：彭静 验证日期：2019年9月1日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： - 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求。 - 计量要求导出方法正确。 - 测量设备的配备是否满足计量要求。 - 测量设备经过检定。 - 测量设备验证正确。 审核员意见： 企业代表签字： 审核日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |