无锡百年通工业输送有限公司

附录B

橡胶硬度检测不确定度评定

1.检测条件及要求：

1.1 测量仪器:

0－100HA邵氏硬度计，±1HA, 分辨率：1HA。

1.2建立数学模型

Y=x

式中：Y为被测硬度值；x为邵氏硬度计的显示值。

1.3A类不确定度评定

用一橡皮带，保持不变状态进行重复测量6次测量结果为。（HA）

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 | 63 | 63 | 61 | 60 | 64 | 63 |

2.输入量不确定度评定

2．1 测量重复性引入不确定度

用0－100HA邵氏硬度计，最大允许误差±1HA

63  63  61  60  64  63

采用A类不确定度评定，平均值为：62.3HA

6次测量结果平均值标准不确定度为：

0.62

3．B类标准不确定度

3．1仪器误差带来的不确定度u2

0－100HA邵氏硬度计，允许误差±1HA，按均匀分布，包含因子 ，

所以

==1/ =0.58HA

3.2分辨率带来的不确定度

u3分辨率=1 /2/=0.29

4．合成标准不确定度的计算:

仪器重复性分量u1=0.62,仪器分辨率分量u3=0.29，两者取大舍小与u3合成:

5．扩展不确定度的评定

取包含因子k=2，

扩展不确定度为:  U=k×uc=2×0.85= 1.7HA