无锡百年通工业输送有限公司

附录C

高度控制测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 02 | 测量过程名称 | 橡胶硬度检测 | 测量过程规范编号 |  | CL-2018-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 实验室 | 测量项目 | 硬度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：0－100HA邵氏硬度计，最大允许误差±1HA 测量方法：手持硬度计，平压于试样(或试件)上，直至硬度计底面与试样完全接触时立即读数，这时指针所显示刻度即试样(试件)的硬度值。每次测定应在相同的位置选测三点，取其平均值。 环境条件： 常温 测量软件；无 操作者技能：操作人员，经培训合格。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 2019年9月1日对经检定合格的0－100HA邵氏硬度计，对橡胶试样测量进行，取六次平均测量值为 62.3HA 。 2019年9月1日，将0－100HA邵氏硬度计，对橡胶试样测量行，取六次平均测量值为62.3HA 0－100HA邵氏硬度计的测量过程扩展不确定为 U=1.67HA k=2 测量过程的有效性按下列方法计算： E=¦Y1-Y2¦√2U =0≤1 时，测量过程正常，测量数据稳定，满足计量要求。 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员：彭静 日期：2019.9.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |