项目编号：1150-20212X

审核员现场审核记录

企业名称：维克托阀门集团有限公司

审核员：  李俐                         审核日期：2021年11月10日至11日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问生产部部门领导、兼职计量员及相关测量人员（原材料检验、产品出厂检验人员、测量设备操作人员等）对自己的工作职责清楚。 | 生产部 采供部 售后部 营销部 | 否 |
| 2 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门，建立了合格供方清单，对验相关资质进行了收集，保存评价记录。 查测量设备检定/校准/检测管理部门，建立提供测量设备检定/校准/检测机构的合格供方清单，主要由江苏世通仪器检测服务有限公司、西安市特种设备安全附件检测站对测量设备实施溯源，查验相关资质和评价记录符合要求。 | 生产部 采供部 售后部 营销部 | 否 |
| 3 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 现场查看生产部阀门密封水压试验台编号为07457的耐震压力表标识有效期2019年12月18日，实际校准日期为2021年7月26日，不符合GB/T19022标准条款6.2.4要求； 详见不符合报告01 抽查生产部编号为06808的外径千分尺的校准日期为2020年7月6日，超出了规定的校准间隔，不符合GB/T19022标准条款7.3.2要求； 详见不符合报告02。 查看生产部现场检验环境条件符合要求。 详见《测量设备溯源抽查表》 | 生产部 采供部 售后部 营销部 | 是01、02 |
|  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 售后部采用《顾客满意度调查表》的方式进行顾客满意度调查，抽查了西安长庆油气建设实业有限责任公司、陕西延长三鑫特种房有限公司反馈信息均为满意。 | 生产部 采供部 售后部 营销部 | 否 |
| 4 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为：电、水等，2020年消耗 10.3吨标准煤,不属于重点用能单位；公司能源计量器具有供能部门控制管理。 | 生产部 采供部 售后部 营销部 | 否 |