附3：

测量过程有效性确认记录表

| 测量过程名称 |  | 分级注水泥器关闭套外径尺寸测量过程 | 测量过程规范编号 |  | JYSY/GF03-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备： 出厂编号为12028058,测量范围为（0～200）mm的游标卡尺，最大允许误差±0.03mm，不确定度U=0.01mm,k=2 测量方法： 按照JYSY-ZD-2021-01《检验作业指导书》，对游标卡尺调零后直接测量外径尺寸，读出显示数据并记录数据。 环境条件： 常温 测量软件； 无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格。 其他影响量：无振动 |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: - 1、查出厂编号为12028058的游标卡尺的校准证书，校准日期：2021年05月10日，校准机构：深圳市中测计量检测技术有限公司，符合要求。 2、用比对法进行有效性确认： 1）2021年9月22日，用出厂编号为BJ202718的游标卡尺测量分级注水泥器关闭套外径尺寸，取5次测量的平均值为Y1=139.820mm； 2）2021年10月25日，用出厂编号为BJ202718的游标卡尺测量分级注水泥器关闭套外径尺寸，取5次测量的平均值为 Y2=139.832mm; 测量过程的扩展不确定度U=0.032mm k=2；测量过程的有效性按下列方法计算： En= Y1−Y22U=0.27 当En≤=1时测量过程有效；此En=0.27＜1，此测量过程有效。 确认人员：刘福新 日期：2021年10月25日 |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  | 批准人 |  |