项目编号：1179-2021

审核员现场审核记录

企业名称：四方科技集团股份有限公司

审核员：                                审核日期： 2021年  11月22 日 ~ 11月23 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 质量部计量室负责计量设备周期校准。质量部负责原材料、外购件、生产过程加工品、半成品检验，质量部部长（姜一伟）等管理员清楚自已的工作职责，职责分明。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库）、采购部 、营销部、设备部、安环部 | 无 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已组织识别企业的顾客的测量要求、法律法规要求，建立了部门《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》，质量部牵头、技术部参与验证，验证满足要求。 物料交接、现场管理等方面未发现有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库）、采购部 、营销部 | 无 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 提供了2021年度“测量工作计划”，编号：SQTEG/MR-02-01，有可测量的质量目标、计划实施内容、实施部门、负责人、预定完成期限等。 编号：SQTEG/MR-02-02是测量目标完成情况（2021.7~2021.11）完全达成。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库）、采购部 、营销部、设备部、安环部 | 无 |
| 4 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查见TL/J431.15-2014《无缝钢管进货检验规范》、TL/JZ005-2019《制冷机组装配及调试作业指导书》，现行受控有效。计量单位使用准确。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库）、采购部 、营销部 | 无 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量软件管理程序》。已识别了全公司所有软件，建立了“测量软件管理台帐”，共63个测量软件，分别有启动日期，测试周期，并提供了16份“软件测试记录”。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库） | 无 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查关键测量过程记录： 记录1：生产编号：XT2109167#产品名称“开启式制冷机组过程控制记录”型号MCF2520LSC，开始装配日期2021.09.20结束装配日期2021.10.15，每个工序检验项目依据专门的生产编号：XT2109167#技术图纸及TL/JZ005-2019作业指导书。 记录保存期限为3年。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库） | 无 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 | 公司建立了《测量设备管理程序》，企业规定了产品质量检测、工艺控制参数、环境监测、经营能源等测量设备列入体系管理。 查见《计量器具分类明细帐》486件，其中强制检定计量器具67件。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库）、设备部 | 无 |
| 8 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 已对486件测量设备进行ABC分类管理，企业采用办公软件对测量设备进行管理。 企业未建立最高标准装置，所有测量设备送南通市计量检定测试所、南通市通州区综合检验检测中心、南通华测检测技术服务有限公司等第三方检定/校准机构进行检定或校准。 现场标识、台账信息和证书一致。检测室环境条件满足要求。 祥见《测量设备溯源抽查表》 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库）、设备部 | 无 |
| 9 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查见1份“合格供方清单”，共有10家供方，其中3家为计量器具校准服务，供方评价记录、计量授权证书、实验室认可证书等信息齐全。 | 采购部 、营销部 | 无 |
| 10 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查见一份“测量设备计量确认明细表（一）”对61个测量参数进行了罗列，主要测量参数是长度类参数。 查见有51个“测量设备计量确认验证记录表（二）”，涉及原材料检测、过程检验及半成品检验，验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库） | 无 |
| 11 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 | 企业对测量过程进行了识别，提供了“测量过程控制一览表（三）”共61个测量过程，8个高度控制测量过程，53个一般的测量过程，信息量全，企业对原材料检验、生产过程检验中部分项目定为高度控制测量过程。 检查了质量部提供的《测量过程及控制一览表》，未将制冷机组的气密性压力测试过程识别出来，不符合GB/T 19022-2003标准7.2.2条款。 祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库） | 01 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 查见了“排水口长度检验”的关键测量过程不确定度评定，评定方法正确。 查见“不锈钢冷加工棒直径的测量不确定度评定”属关键测量过程，评定方法正确。 祥见附件《测量不确定度评定报告》. | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库） | 无 |
| 13 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 提供了1份“测量满意度分析表”，以及2份“内部测量满意度调查表”、4份“外部测量满意度调查表”，结果满意。 | 采购部 、营销部 | 无 |
| 14 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《内部审核管理程序》、《管理评审管理程序》，对列入体系管理的重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 采购部 、营销部 | 无 |
| 15 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格控制管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格品通过OA上“不合格处理流程”进行评审、处理、验证放行，经确认的不合格品，加以标识，进行隔离，并做好记录。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库） | 无 |
| 16 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《持续改进管理程序》执行。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库）、采购部 、营销部、设备部、安环部 | 无 |
| 17 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 计量单位使用正确。 | 质量部、技术部、制造部（生产车间、仓库）、采购部 、营销部、设备部、安环部） | 无 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能，2021年1月至10月累计消耗电量2700000kWh，2021年1月至10月累计消耗水约150000t，折合标准煤344.7tce，不是重点耗能企业。 | 设备部 | 无 |
| 19 | 安全环保管理 |  | “雷击防护装置”检测单位南通气象科技有限公司，报告编号1102017007【2021】30056，检测日期2021.04.02，结果符合。 “职业病危害因素”检测评价报告涉及噪声检测，由无锡诺信安全科技有限公司出具，报告编号ZW20210801201，检测日期2021年09月5。 企业的特种设备有12台叉车、103台行车、电梯10台、27台固定压力容器，共152台件，均在有效期内使用。 抽查一台型号PSB15,编号30180900538的叉车检验报告，检验日期2021年06月16日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2022年6月。 抽查了一台型号LD5-16.5电动单梁起重机（行车）检验报告，编号981205，检验日期2021年05月18日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年5月. 抽查了一台型号THJ1000/0.5，编号98H-010曳引驱动载货电梯检验报告，检验日期2021年05月08日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2022年5月. 抽查了一台产品编号20-113，1.5立方储气罐低固定式压力容器检验报告，检验日期2020年09月08日，检测单位江苏省特种设备安全监督检验研究院，检验结论合格，下次定期检验日期2023年9月. 叉车证人员张建、钱红兵由南通市通州区市场监督管理局发证，有效期都为2021.07~2025.06，叉车证人员张小建由南通市质量技术监督局发证，有效期为2018.06~2022.06 单位的“三废”报告是集团的“三废”报告由江苏弘业检测技术有限公司检测，土壤检测报告检测日期2021.07.06，废水、废气检测报告检测日期2021.06.05。 平时公司在线监测的三废有废水、废气，主要由集团同一地址内另一个子公司产生。 | 安环部 | 无 |