[image: image2.png]


   
   

[image: image3.jpg]{408t



     北京国标联合认证有限公司

     Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      
[image: image4.png]


              


测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）
认 证 报 告

           认证企业： 百安消防科技有限公司  

           编    号：   1130-2021     
认证报告内容
1. 企业名称： 百安消防科技有限公司  

2. 认证审核的类型：（初次认证审核   FORMCHECKBOX 
其他  ）

3. 注册地址： 南安市英都镇水美桥      

企业活动范围和场所： 南安市英都镇水美桥    
4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司
5. 认证审核时间：计划总人日  5 (人.日)，现场人日 4  (人·日)
6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2021-11-09 8:30:00至2021-11-09 17:00:00， 

现场审核： 2021年11月11日 上午至2021年11月12日 下午， 

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

	姓   名
	性别
	组内职务
	联系电话
	注册级别
	注册证书编号

	王晓巍
	女
	组长
	13958030512
	审核员
	2019-M1MMS-1263034

	徐艳聪
	男
	组员
	18857157232
	审核员
	2019-M1MMS-1274958


8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：
	姓   名
	宋卓卿
	范祥燕
	吴志超
	黄钊
	柳金亮

	职   务
	管理者代表
	办公室

经理
	质检部

经理
	生产部

生产总监
	技术部

经理


9. 认证审核准则：
9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》
9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则
10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。
11. 审核范围及涉及的区域或部门：资质许可范围内消防产品的研发、生产及销售。
涉及到公司生产工艺、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理、产品质量检验等方面的测量设备及测量过程。 审核部门有：质检部、生产部、技术部等。
12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业资质许可范围内消防产品的研发、生产及销售，对其产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为5788万元，企业营业期限1999年11月05日至2049年11月04日，2020年06月18日，取得三证合一营业执照。2021年05月08日，该企业取得了3C认证，分别是：手提式干粉灭火器，证书编号：2021081810000372；以及推车式干粉灭火器，证书编号：2021081810000370。该企业已通过了世标认证的ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证（有效期至2023年05月24日）。企业不是重点耗能单位；经查，公司产品没有顾客对产品质量投诉等。   
12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2021年06月01日发布了企业测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为质检部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它5个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。
12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了最高管理者的6项职责，主要计量职能部门——质检部的12项职责。并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为GB3445-2018《室内消火栓》、GB4452-2011《室外消火栓》、GB 8109-2005《推车式灭火器》、GB3446-2013《消防水泵接合器》等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程等28个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。
12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对291台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。
12.3.3、企业对“推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程”等重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了重要过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。
12.4评价客户策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度证明客户已为第二阶段做好准备。
12.4.1、企业于2021年09月10日组织了公司测量管理体系内审，管理者代表亲自参与审核，对公司5个部门进行了全要素的审核，共开出了2不符合项，于09月10日完成整改。
12.4.2、企业于2021年09月20日开展了管理评审，会议由公司总经理洪金堆主持，由管理者代表宋卓卿汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。从测量管理体系的运行、内审情况和部门的汇报情况等方面可以看出，体系是充分的、有效的，也是适宜的，质量目标是适宜的，目前不需更改，并形成了管理评审报告，满足要求。
13. 远程审核情况：

审核组于11月11日到11月12日利用2天的时间根据审核计划，先后远程抽检了企业职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节“推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程”等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：  
13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，质检部的职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员52人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了28个测量过程，推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量等测量过程被列为重要测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，企业共有291台件（其中强制检定设备1台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备均已校准，在有效期内。仅有品质部实验室的环境不满足相应标准的要求；测量设备标识 标识齐全，信息全面；采购部负责建立测量设备合格供方名录。质检部与采购部未能对负责提供检定/校准服务的厦门精量校准检测技术有限公司等3家外部服务进行资质评价。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。  
13.1.2质量目标完成情况：

公司建立《测量目标管理程序》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标七项一致，已分解至各部门 ，有具体指标可测量，质检部每半年至少检查一次，每年末进行统计，查QR-6.2-01《质量目标分解》，合理、有效。
13.2本次审核共出具一般不符合项2项，未发现严重的或系统性的不符合情况。
13.2.1、检查质检部实验室，内有微机控制电子万能试验机，其规格型号为WDW-1000、本厂编号为Q-14；另外实验室内还配备荧光光谱仪，其规格型号为 EDX-1000、本厂编号为Q-62。未按照GB/ T 228.1-2010和 GB/T 223.79-2007的标准要求配备温湿度仪，不符合GB/T 19022-2003标准中 6.3.2条款。
13.2.2、检查外部供方评价记录》，未能提供对测量设备检定/校准服务单位的资质评价记录检定/校准单位分别为：厦门精量校准检测技术有限公司、福建恒新源计量检测有限公司、中池检测有限公司。不符合GB/T 19022-2003标准中 6.4条款。
13.3现场重点抽查了推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程等测量过程，测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。
13.4、企业测量设备所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准，经查8份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。
13.5测量过程控制

13.5.1抽查了推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程，详见附件《测量过程控制检查表》。
13.5.2现场重点抽查了推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了推车式干粉灭火器的筒体壁厚测量等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：
   根据2021年11月09日的文件审核和11月11日至11月12日的远程审核情况，审核组认为：该企业重视测量管理体系工作，品管部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；企业以顾客为关注焦点，测量要求都经识别；测量设备均送检至具有资质的合格外部机构进行校准和验证，企业量值均已溯源到SI单位,符合标准要求；重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为百安消防科技有限公司的测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性给予肯定，建议报请批准通过审核。
15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议： 

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入到业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:

17. 审核组组长（签字）：   [image: image1.png]


                  日期：2021年11月12日
18. 审核组成员(签字)：                                  日期： 2021年11月12日 
19.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：
4

