编号：1169-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 上海上锐泵业（集团）有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 品质部 | 耐压测试仪 | ZB001 | WB2673C | 电压：*U*rel=1.3% 电流：*U*rel=1.0%（*k*=2） | 程控耐压仪校准装置：*U*rel=0.3% *k*=2 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.08.18 | √ |
| 品质部 | 万用表 | ZB003 | 528B | DCV：*U*rel=0.11%ACV：*U*rel=0.2%DCI：*U*rel=0.13%ACI：*U*rel=0.3%R：*U*rel=0.15%（k=2） | 多功能校准器：DCV：*U*rel=0.002%ACV：*U*rel=0.01%DCI：*U*rel=0.005%ACI：*U*rel=0.02%R：*U*rel=0.003%（*k*=2） | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.08.18 | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | ZB005 | （0-150）mm | ±0.02mm | 量块：4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.08.18 | √ |
| 品质部 | 精密压力表 | ZB007 | YB150 | 0.4级 | 数字压力校验仪：0.05级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.08.18 | √ |
| 生产部 | 电磁流量计 | ZB008 | DN100 | *U*rel=0.7%*k*=2 | 手持超声流量计：1.0级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.08.18 | √ |
| 品质部 | 电参数测量仪 | ZB009 | PM9800 | ACV：*U*rel=0.08%ACI：*U*rel=0.15%功率： *U*rel=0.2%（*k*=2） | 多功能校准器：DCV：*U*rel=0.002%ACV：*U*rel=0.01%DCI：*U*rel=0.005%ACI：*U*rel=0.02%R：*U*rel=0.003%（*k*=2） | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.08.18 | √ |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）公司已制定《测量设备计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备委托深圳中电计量测试技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021年12月15 日审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。