
编号：1169-2021

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程  (参数)名称 | | 控制柜接地电阻检测 | | | | 企业部门 | | 品质部 | | |
| 被测参数  要求 | | 参数M | | 接地电阻 | | 测量过程计量要求 | | 最大允许误差 | | 26.3mΩ |
| 公差T | | 79mΩ | | 允许不确定度 | | 8.77mΩ |
| 其他要求 | | / | | 其他要求 | | / |
| 测量过程要素控制状况 | | | | | | | | | | |
| 过程要素 | | | 计量特性 | | | | | | | 是否满足  计量要求 |
| 测量设备名称 | | | 测量范围 | | 校准不确定度 | | 示值误差 | | 其他计量特性 | 是 |
| 1.接地电阻测试仪 | | | (0-600) mΩ | | *U*=0.3mΩ,*k*=2  (25A，100 mΩ) | | MPE:±5.3 mΩ  (25A，100 mΩ) | |  |
| 2. | | |  |
| 3. | | |  |
| 测量过程控制规范编号 | | | SHSRCL-GF-2021-01 | | | | | | | 是 |
| 测量方法编号 | | | GB7251.12-2013 | | | | | | | 是 |
| 环境条件 | | | 常温 | | | | | | | 是 |
| 操作人员姓名 | | | 许晓丰(经培训上岗) | | | | | | | 是 |
| 测量不确定度评定方法 | | | 另附 | | | | | | | 是 |
| 有效性确认方法 | | | 另附 | | | | | | | 是 |
| 测量过程监视方法、  监视记录 | | | 另附 | | | | | | | 是 |
| 控制图绘制(如果有) | | | 另附 | | | | | | | 是 |
| 综合评价 | 1. 测量过程控制规范编制满足要求  2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能受控  3. 测量过程不确定度评定方法正确  4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求  5. 测量过程监视在控制限内,测量过程控制图绘制方法正确  审核结论： √符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） | | | | | | | | | |

审核日期： 2021年12 月15日 审核员： 企业部门代表：