附录B1   阀杆硬度测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | 2021-01 | 测量过程名称 | 阀杆硬度测量过程 | 测量过程规范编号 |  | QWTS-JS-21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质量管理部 | 测量项目 | 硬度测量 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：里氏硬度计 测量方法：将里氏硬度计转换至布氏硬度检测档位，硬度测量采用直接接触法，将标准布氏硬度块紧密的压贴合在有耦合剂的钢性基体（里氏硬度计配备）的，直接将硬度计压头压在标准硬度块，按照硬度计的操作方法进行检测，硬度计显示被测量的布氏硬度值，对照GB/T17394.4-2014，记录上转化后的里氏硬度值。 环境条件：室温 测量软件：无 操作者技能：里氏硬度计操作人员，经培训合格，持证上岗。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准硬度块539HLD(245HB)对里氏硬度计的检测过程的有效性进行确认： - 2021年11月16日用此硬度计对标准硬度块进行三次测量，分别为：536HLD、538HLD、540HLD， 平均里氏硬度为538HLD(244HB)； - 公司的里氏硬度计示值误差MPE=±7HLD, MPEV=7HLD 当 ¦y0-y¦=1HLD≤MPEV=7HLD时， 此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021年11月16日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 变 更 内 容 |  |  |  |  | 批准人 |  |