## 1A
江苏盛日机械设备制造有限公司
HP295钢板硬度检测测量过程监视统计记录表
测量过程名称： 钢板硬度检验测量过程
被测参数：硬度 测量要求：（58-65）HRC ，
测量仪器：洛氏硬度计 测量范围（20-70）HRC， 最大允许误差是±1.5HRC
监视方法：统计技术 核查标准：标准样块 50HRC
序号 | 核查 | 观察记录（HRC） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.6.10 | 50 | 50.2 | 50.1 | 50.3 | 50.1 | 50.14 | 0.3
2 | 2021.6.20 | 50.1 | 50.2 | 50 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 0.4
3 | 2021.6.30 | 50 | 50.2 | 50.1 | 50 | 50.3 | 50.12 | 0.3
4 | 2021.7.10 | 50.1 | 50.3 | 50.2 | 50 | 50.1 | 50.14 | 0.3
5 | 2021.7.20 | 50.1 | 49.9 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 50.12 | 0.4
6 | 2021.7.30 | 50.2 | 50.2 | 50 | 50.3 | 50.4 | 50.22 | 0.4
7 | 2021.8.10 | 50.1 | 50.3 | 50.2 | 50 | 50.1 | 50.14 | 0.3
8 | 2021.8.20 | 50.1 | 50.2 | 50 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 0.4
9 | 2021.8.30 | 50 | 50.3 | 50.2 | 50 | 50.1 | 50.12 | 0.3
10 | 2021.9.10 | 50.1 | 50.2 | 50 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 0.4
11 | 2021.9.20 | 50.2 | 50.2 | 50 | 50.3 | 50.4 | 50.22 | 0.4
12 | 2021.9.30 | 50.1 | 50.3 | 50.2 | 50 | 50.1 | 50.14 | 0.3
13 | 2021.10.10 | 50 | 50.2 | 50 | 50.3 | 50.4 | 50.18 | 0.4
14 | 2021.10.20 | 50.2 | 50.3 | 50.2 | 50 | 50.1 | 50.16 | 0.3
15 | 2021.10.30 | 50.1 | 50.2 | 50 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 0.4
| 50.1667 |  |  |  |  | 0.35333
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.115 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 50.1667 | HRC
上控制线 | UCL= |  | 50.3705 | HRC
下控制线 | LCL= |  | 49.9628 | HRC
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.35333 | HRC
上控制线 | UCL= |  | 0.7473 | HRC
下控制线 | LCL= |  | 0 | HRC

## 1B
江苏盛日机械设备制造有限公司
洛氏硬度计控制图
均值控制图
UCL=50.37
CL=50.17
LCL=49.96
极差控制图
UCL=0.75
CL=0.35
LCL=0
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，测量过程未出现非正常变异，能满足生产工艺要求。
核查人员：