测量过程有效性确认记录

| 测量过程编号 |  | SR/QR-JL-02 | 测量过程名称 | HP295钢板硬度检验 | 测量过程规范编号 |  | SR-CL-002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在部门 |  | 质检部 | 测量项目 | 硬度 | 控制程度 |  | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：HR-150A洛氏硬度计 测量方法：将硬度计测头与工件的表面接触好后，进行硬度检测，第一点不记录数据，然后连续检测三次，按硬度计的平均值的功能键读出相关读数，并记录。 环境条件：常温 测量软件；无 操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。 其他影响量：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 有效性确认记录: 用标准硬度块50HRC对硬度计的检测过程的有效性进行确认： 2021年7月13日用洛氏硬度计对标准硬度块对进行三次硬度检测，平均硬度为50.1HRC 2021年7月15日用洛氏硬度计对标准硬度块对进行三次硬度检测，平均硬度为50.0HRC 公司的钢板硬度检测的测量过程的不确定为 U=1.8HRC k=2 E==0.04≤1 当E≤1时，此测量过程有效。 确认人员： 日期：2021.7.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 变更记录: |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 变更内容 |  |  |  |  | 批准人 |  |