**测量设备溯源抽查表**

编号：0197-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 上海穆勒四通电气股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准  日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 兆欧表 | 18090921 | ZC11D-10 | ±10% | 可调高阻箱  ±0.4% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2021.07.02 | √ |
| 质管部 | 回路电阻  测试仪 | 0191005022 | JA831-100A | Urel=0.2%  k=2 | 交直流  大功率电阻  ±0.02% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2021.07.02 | √ |
| 质管部 | 接地  测试仪 | 1610 | KW2678A | ±3% | 大功率电阻  ±0.5% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2021.07.02 | √ |
| 质管部 | 耐压  测试仪 | 152404 | WB2673C | ±5% | 耐电压测试仪校验装置：  ±0.2% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2021.07.02 | √ |
| 生产部 | 电子吊秤 | TT-02 | YS3t | Ⅲ级 | 砝码M1、M12 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2021.07.02 | √ |
| 生产部 | 带表卡尺 | SY011 | (0-150)  mm | ±0.03mm | 量块4等 | 上海舒美计量检测有限公司 | 2021.07.02 | √ |
| 质管部 | 绝缘电阻测试仪 | 0210623002 | YSHY-10kV | ±10% | 可调高阻箱  ±0.4% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2021.07.02 | √ |
| 生产部 | 直流数字电压表 | C10040397 | 0-500V | 1.5级 | 多功能校准仪：电压：（0-1000V）  ±（0.05-0.1）% | 上海舒美计量检测有限公司 | 2021.07.02 | √ |
| 审核综合意見：    公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质管部负责溯源。公司测量设备全部委托上海舒美计量检测有限公司校准，校准证书由质管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年12 月03 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。