项目编号：0233-2020-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：徐州徐工汽车制造有限公司

审核员：                                    审核日期： 2021年12月17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司编Q/XGQC27007-2020《测量设备管理程序》中规定了对测量设备的管理过程控制要求，《测量设备周检计划表》，按计量确认计划进行周期检定、校准， 查：测量设备台帐，分A、B、C管理，共有测量设备6302台件，其中A类69台件强检，用于最高标准器和安全防护的压力表。B类1888台件，C类4353台件 查：品质管理部 电子天平，型号：FA214A块组,出厂编号：0603, 有确认合格证，确认日期；2021.09.14，确认有效期：2022.09.13； 查：品质管理部，阻燃试验箱型号PX-60-003出厂编号：19A021，有确认合格证，确认日期：2021.04.23； 查：品质管理部微机控制电子万能试验机，型号规格：wdw-20E，管理编号；S190626-2，有确认合格证，校准日期：2020.11.05 查：总装分厂扭力扳手，型号规格：（5-25）Nm，出厂编号：6092030021020611，有确认合格证，确认日期：2021.09.17，有效期2021.09.16； 查：总装分厂钢卷尺，型号：5m,出厂编号：211032488，有确认合格证，确认日期：2021.08.06，有效期：2022.08.05； 查：涂装分厂电子天平，型号：PT02004/405,出厂编号：150114，有确认合格证，确认日期：2021.08.16，有效期：2022.08.15； 查：涂装分厂漆膜测厚仪，型号：8500,出厂编号：1943178，有确认合格证，确认日期：2021.07.12，有效期：2022.07.11； 该企业的测量设备的使用对环境有要求，配备了空调和温湿度计。满足要求。测量设备的有关信息和检定证书及台账信息一致。 所查现场6台件测量设备有计量确认合格标识，测量设备的量值溯源性满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 品质管理部、总装分厂、涂装分厂 | 否 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业未新增测量过程，抽查关键测量过程，漆膜厚度测量过程，测量过程识别正确，配备的测量设备（漆膜测厚仪）经徐州市检验检测中心检定，并进行了计量验证，计量验证满足要求，验证方法正确。详见漆膜厚度测量过程《计量要求导出与验证记录表》。 目前暂无经验证不合格测量设备。祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 品质管理部、总装分厂、涂装分厂 | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 企业识别844个测量过程，其中关键397个，重要447个.关键过程漆膜厚度测量过程，编写了控制规范（编号GF01-002），能按照控制规范要求进行控制，检查了漆膜测厚测量不确定度评定记录，方法正确，符合要求，并对测量过程进行了有效性确认。 详见《测量过程控制检查表》、《测量过程有效性确认记录》附件 | 品质管理部、总装分厂、涂装分厂 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了漆膜测厚检测测量过程，测量过程不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 品质管理部 | 否 |
| 6 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗为：电、水、天然气，2021年01月份至2021年11月份共消耗电、水、天然气3376.86吨标煤,不是重点用能单位 | 安环设备部 | 否 |