**测量设备溯源抽查表**

编号：0286-2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 宁波一机阀门制造有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准  日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品质部 | 游标卡尺 | 2609150601 | 0-300mm | ±0.03mm | 量块5等 | 广东中准检测有限公司 | 2021.11.01 | √ |
| 生产部 | 数字远传压力表 | 702 | MIK-YC-180 | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 广东中准检测有限公司 | 2021.11.01 | √ |
| 品质部 | 电磁流量计 | 19041136 | LDG-SUP | ±5% | 手持式超声波流量计Urel=0.35% k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2021.11.01 | √ |
| 生产部 | 压力表 | 1090005 | （0-1.6） | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 广东中准检测有限公司 | 2021.11.01 | √ |
| 品质部 | 万能试验机 | Z25093 | WAW-300F | 1.0级 | 数显测力仪0.3级 | 广东中准检测有限公司 | 2021.11.01 | √ |
| 品质部 | 温湿度计 | WS-Al | （-20~+60）℃  0-100%RH | 温度：  ±2℃  湿度  ±5%RH | 恒温恒湿箱  温度：U=0.3℃ k=2  湿度U=1.6%RH k=2 | 广东中准检测有限公司 | 2021.04.28 | √ |
| 品质部 | 电子天平 | 0942712251 | BSM-220.4 | Ⅲ级 | 砝码E2等级 | 广东中准检测有限公司 | 2021.11.01 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备全部委托广东中准检测有限公司校准，校准证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年 12 月23 日~12 月24 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。