项目编号：1204-2021

审核员现场审核记录

企业名称: 隆赫电气设备有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年11月19 日 ~  11月20日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 询问管代王建发、质检部负责人李晋东、检验员周川等能清楚自己的工作职责。 | 生产技术部 质检部 综合部 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 部门在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 《QYL回油过滤器水压试验测量过程》、《MS300变频器绝缘电阻检测》、《上接头检验》等20个测量过程（2个关键测量过程）的顾客的测量要求、法律法规要求； 企业对配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 企业建立了《测量过程控制及一览表》及《测量设备计量确认明细表》验证满足要求。 企业产品质量较好，质检部、生产技术部等部门在物料交接、能源、安全、现场维修等方面一直没有顾客投诉、纠纷等状况。符合要求。 | 质检部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？目标未分解可不查 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的质量目标，质检部已对公司总的5项质量目标进行了统计，2020年10月－2021年10月份质量目标均能达标，因企业规模较小，各部门未对指标进行进一步分解。 | 质检部 | 否 |
| 4 | 部门测量人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 查综合部编制的《2021计量人员培训计划》及《培训记录》，计划2项，完成2项，按培训项目进行分类，有员工参加培训时间表。 | 综合部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：质检部、生产技术部、综合部等部门执行的产品标准SY/T 6834-2017《石油企业用变频调速拖动系统节能测试方法与评价指标》及DL/T1074-2019《电力用直流和交流一体化不间断电源》等标准有效；工艺文件、检验规程等文件受控，现行有效，计量单位书写正确。 | 质检部 生产技术部 综合部 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 抽查：质检部部门关键测量过程记录： 记录1：2021年9月14日，UPS不间断电源检验测试记录表V1.0，检验员：周川，结论：合格，设备信息、保存期限、信息量满足要求。 记录2：2021年8月1日KON40K33-360/380产品检验测试记录，检验员：周川，结论：合格，设备信息、保存期限、信息量满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。台账包括监视设备标准物质。企业采用软件对测量设备进行管理，先进高效。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送深圳中电计量测试技术有限公司检定校准。 查出厂编号为19090077的(0-4)Mpa，2021.11.18日检定合格。查出厂编号为HHD-010的ZC25B-4绝缘电阻表，2021年6月16日检定合格，现场标识、台账信息和证书一致。 企业测量设备对环境条件无特殊要求，测量设备使用环境条件满足要求。详见《测量设备溯源抽查表》 | 质检部 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《测量管理体系程序文件》共20个控制程序；企业建立了《测量软件管理控制程序》。企业目前暂无测量软件。 | 质检部 生产技术部 综合部 | 否 |
| 9 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.1.计量确认 | 查：《QYL回油过滤器水压试验测量过程》，按要求识别，测量设备按期检定，验证满足要求。 查质检部关键测量过程《QYL回油过滤器水压试验测量过程》，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见：《计量要求导出及验证记录表》 | 质检部 | 否 |
| 10 | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业对《QYL回油过滤器水压试验测量过程》、《MS300变频器绝缘电阻检测》测量过程定为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，《QYL回油过滤器水压试验测量过程》、《MS300变频器绝缘电阻检测》测量过程企业按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 质检部 | 否 |
| 11 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 抽查了《QYL回油过滤器水压试验测量过程》过程不确定度评定方法正确。 详见：《测量不确定度评定报告》。评定方法正确。 | 质检部 | 否 |
| 12 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理程序》对出现的不合格测量过程，对发现的不合格要进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 | 质检部 | 否 |
| 13 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 公司关于纠正预防措施控制参照测量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 | 质检部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 抽查产品质量记录均能使用法定计量单位。企业无强制检定计量器具，企业生产的产品不属于定量包装产品。符合要求。 | 质检部 生产技术部 综合部 | 否 |
| 15 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 查测量设备和辅助材料/消耗性材料的采购部门--生产技术部、质检部；质检部负责建立和评价合格供方清单，检查合格供方名录，保存确认和评价记录，查验相关资质满足要求。 抽查深圳中电计量测试技术有限公司的评价记录。符合要求。 | 质检部 生产技术部 | 否 |
| 16 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采用《顾客满意度调差表》的方式进行顾客满意度调查，生产技术部对顾客的意见和投诉部门能和相关门沟通。2021年3季度对公司顾客满意调查，内部顾客满意度98%。企业顾客满意度良好，没有顾客投诉、纠纷处理等问题发生。 | 生产技术部 | 否 |
| 17 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 能源主要消耗品种为：水和电，2020年10-2021年10月份消耗电总计折合为0.76吨标煤,企业不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |
| 18 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业进出用能单位应配备2台件，实际配备2台件，配备率满足要求。电能表由当地供电部门统一管理，符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 19 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：DTSF844型2.0级的三相四线电子式多费率电能表1块，2.5级水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 20 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表均由当地供电部门统一管理，由当地供电部门定期抄表进行能源统计。 | 综合部 | 否 |
| 21 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 企业能源计量管理部门对能源计量数据采用远程终端采集方式。能源数据企业每月抄表，由综合部进行平衡、分析和考核。配备的测量设备的测量数据和上报表测量数据保持一致，报表数据可追溯到现场测试记录，证明企业能源测量数据来自测量设备，满足要求。 | 综合部 | 否 |