[image: image1.png]


   

[image: image2.jpg]b



       北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0160-2018-2021
审核员远程审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司

审核员：                                    审核日期：  2021年 11月 23日 -11月25日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？
	6.4外部供方
	查《外来服务方评审表》，企业对5家外来服务单位逐一进行了评审，抽查外来服务方甘肃省计量院是国家法定计量检定机构，程杰确认了服务项目，卢世明对资质能力进行了评审。评审结果满足送检资质要求。
	计量部
	否

	2
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查了动力厂编号为ARHL－0686可燃气体检测报警器，2021年5月12日检定合格；
抽查了炼油运行一部编号为FT30401的旋进旋涡流量计，采用音速喷嘴于2019年5月20日校准，该流量计为厂内蒸汽B级表，检定周期为大修期（4年）；炼油运行一部编号为13341948的质量流量计检定日期2021年10月18日，检定结论0.2级；
抽查了检维修中心给炼油运行一部校验压力变送器的过程校验仪，该设备编号6675309，由甘肃省计量研究院2021年1月18日检定合格；

抽查石油化工厂编号为13109313的质量流量计检定日期为2021年4月8日。编号为CWY2004006的自动轨道衡，检定日期2021年8月25日，检定合格；
抽查的测量设备使用条件满足安装使用要求。
	炼油运行一部
石油化工厂
动力厂
检维修中心
	否

	3
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	查油品调和中心长输管道车间航煤FT－1质量流量计出厂计量确认记录，流量计检定日期为2021年7月28，测量范围和准确度等级与计量要求相比，均符合要求，验证人韦莎，验证日期8月12日，计量确认标识合格；
查炼油运行一部300万吨/年柴油加氢反应器入口压力PT10851，选配的压力变送器测量范围和准确度等级与导出的计量要求一致，验证人周景刚，验证日期2021年3月12日，验证合格。
	油品调和中心
炼油运行一部
石油化工厂
动力厂
	否

	4
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？
	7.2测量过程
	抽查炼油运行一部柴油加氢车间反应器入口压力测量过程的有效性确认，测量方法、现场环境、操作人员均符合要求，通过过程校验仪对差压变送器的零点和示值进行比对，确认测量过程有效，评定人周景刚；
抽查油品调和中心航煤零装出厂计量过程，测量设备、方法、现场环境、操作人员均符合要求，现场采用流量计与汽车衡过磅比对，比对8车次，平均量差－0.016吨，相关误差－0.006%，测量过程满足贸易计量要求有效。评定人韦莎。
	油品调和中心
炼油运行一部
石油化工厂
动力厂
	否

	5
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了动力厂电气一车间对三相电能表检定装置的测量不确定度评定，评定人黄延燕，评定方法正确。
抽查了炼油运行一部柴油加氢车间反应器入口压力测量过程的不确定度评定，评定人周景刚，评定日期3月18日，评定方法正确。

抽查石油化工厂自动轨道衡称重过程的不确定度评定，评定方法正确。
	油品调和中心
炼油运行一部
石油化工厂
动力厂
	否

	6
	企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？
	8.2.4测量管理体系的监视
	动力厂三相电能表检定装置采用三相三线有功电能表进行期间核查，核查间隔为三个月，核查结论为合格，核查人陆浩。
	动力厂
	否

	7
	计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。
	计量法制要求
	抽查计量部用于交接计量的电子汽车衡，编号DCQ00084，2021年10月13日，检定合格为Ⅲ级秤；用于量值传递585113标准水银温度计检定日期2021年4月28日，检定合格。
	计量部
	否

	8
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 
	GB17167－2006
	企业消耗能源主要有煤炭、原油、水、蒸汽和电等 ，上年度共消耗466万吨标准煤，企业是重点耗能单位。
	计量部
	否

	9
	是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。
	4.3能源计量器具配备要求
	企业建立了能源计量管理制度，计量部负责全公司能源管理，编制了能源网络图。公司进出用能单位应配344台（件），实配344台（件）；进出主要次级用能单位应配944台（件），实配944台（件）；进出主要用能设备（单元）应配 898台（件），实配 898台（件），配备率满足要求。
	计量部
	否

	10
	用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求？

企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？
	4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求
用能单位的能源计量器具的检定/校准
	查进出用能单位配备的编号为GWY2004006的轨道衡2021年08月25日经国家轨道衡计量站检定，精度1级。查进出次级用能单位编号为13224983的电磁流量计于2021年9月3日检定，精度0.5 级。查重点耗能设备编号为06111318的涡街流量计于2021年4月25日检定，精度1.0级，能源测量设备配备精度等级满足要求，并定期检定溯源。
	计量部
	否

	11
	企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？
	5.4能源计量数据
	企业能源数据每天由各用能车间上报日用量数据，各分厂生产科、公司计量部实施两级审核，形成用能日报表和月度能源结算报表，对重点贸易交接数据实施日监督比对，对高度测量过程进行定期核查，确保公司能源计量数据准确可靠
	计量部
	否


 1 / 3

