目编号：0160-2018-2021

审核员远程监督审核记录

企业名称：中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司

审核员：                                 审核日期： 2021年 11月 23日 -11月25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。公司一年来重点做了以下工作： 1.强化制度保障、组织对三年未做改动的计量管理制度的内容进行了评价，与法规、标准、上位制度进行了符合性核查，使该章内容在符合法律、标准的前提下，与公司生产实际相适宜，改进制度的合规性和可操作性。 2.强化资源保障。举办一期计量确认培训班，着重针对计量确认技能不足的人员，开展计量确认知识培训，结合实际案例进行深入解读，通过取证考试，最终，47人取得计量确认人员证书，为测量体系中计量确认工作的顺利开展提供了人力保障。 3.加大资金投入力度，提升计量信息化水平。计量信息系统和销售ERP系统集成攻关，完成20个计量点电子化交接试运行。 4.强化计量标准保障。推行三项科研公关项目，提升计量检定保证能力。有序开展计量器具检定，保证器具运行状态良好。2021年9月通过一般压力表等9项授权，10项标准复证。共检定计量器具件11473，检定流量计529台，大容量42具，周检计划确认率100%。截至目前检定流量计529台，大容量42具。 5.强化数据保障。按照日清月结的数据管控原则，严格贯彻执行日比对，周平衡、月结算的数据工作机制，实现贸易交接计量数据监测准确率100%。精准计量原油602万吨、管输成品油349万吨；汽车衡计量34318车次，累计过衡82.9万吨；轨道衡计量22829车次，累计过衡量129.3万吨；天然气交接计量1.33亿标立方，外购各类水2095万吨，各类蒸汽270万吨。交接量差均控制在允差之内，很好的维护了公司计量交接秩序，赢得了客户的认可，为公司把好了计量效益总关口。 6.强化体系运行评价。根据GB/T19022-2003标准要求，公司将测量过程和测量设备作为体系监控对象，运用技术和管理两大手段，开展一系列过程监控，持续推进高度控制测量过程监控管理，建立了公司级164个高度控制测量过程，进行测量过程设计，计量要求导出，测量不确定度评定，有效性确认，针对不同测量过程类型，统一下达检测计划，进行检测，取得了很好的控制效果。 | 管理者代表/ 计量部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了和测量管理体系相关8项质量目标，和公司QHSE一起检查考核。查计量部2021年1月到9月QHSE质量目标完成情况检查表，按目标、措施、完成情况、未完成情况进行统计，记录内容全，每月统计，质量目标管理满足要求。 | 计量部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 为了系统的了解和自我评价公司测量管理体系一年内运行情况，2021 年 3 月 25 日下午 14 时在公司 1 号办公楼 312 会议室 由公司总经理李汝新总经理主持，公司机关相关处室及直属单位主管领导，各二级单位主管领导等 40 人参加了会议，会上，计量部汇报了公司 2020 年测量管理体系运行情况和测量管 理体系内部审核报告；公司机动处、安全环保处、生产技术处、物采部、质检部、环境监测与管理部等部门，炼油厂、合成橡胶厂、电仪事业部、设备维修公司等二级单位对体系运行情况及存在的主要问题进行了汇报；参加评审的人员对提交管理评审的问题进行了讨论并提出了解决方案，对体系运行情况提出了改进意见和建议，评审结论：1、体系文件适宜有效。2、目标制订合理，完成情况较好。 3、识别外部供方。4、统一计量标准管理，实现检定（校准）资源利用的最大化。5、对各级领导和各层次计量人员进行培训。6、计量仪表完好率稳中向好，数据自采率提升有序展开。7、以明确公司级监视点为突破口，确立了以公司级监视点为重点 监控目标的控制体系。8、内部审核充分有效.总体来看，公司测量管理体系能够规范运行，并取得了较好的运 行绩效，基本适宜、充分和有效。 | 管理者代表/ 计量部 | 否 |
| 4 | 企业是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 计量部负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备除自检外，全部委托甘肃省计量院、西北国家计量测试中心、国家计量院等5家单位检定/校准。2021年10月计量部对提供服务的5家服务方进行了评价记录有效。 | 计量部 | 否 |
| 5 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查炼油质检二室3号喷气燃料冰点测 量过程；企业配备了编号为007棒式工作用玻璃液体温度计，2021年4月28日经中国测试技术研究院检定，有效期2022年4月27日，现在标识完整，环境满足要求。 查成品油质检室0号柴油密度测量过程：企业配备了编号为063密度计，2021年9月21日经计量部检定合格，有效期2023年9月20日。编号为194温度计,2021年5月21日检定合格，有效期为2022年5月20日，现场标识完整，环境满足要求。 | 质检部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查炼油质检二室3号喷气燃料冰点测 量过程；计量要求，根据GB6537-2018标准3#喷气燃料求其冰点为不高于-48℃，检验标准GB/T2430-2008对温度计的要求测量范围-80℃～+20℃，检定正常温度点。 企业配备了编号为007棒式工作用玻璃液体温度计测量范围-80℃～+20℃，2021年4月28日经中国测试技术研究院检定，最大允许误差为-0.5℃，分度值0.5℃，验证满足使用要求。 查成品油质检室0号柴油密度测量过程：计量要求：查方法标准GBT1884-2000，需要配备密度计SY02最大刻度误差±0.0003g/cm3、恒温浴保持试验温度±0.25℃以内，温度计最大误差0.1℃。企业配备了编号为063（0.800～0.850）g/cm3密度计，2021年9月21经计量部检定，最大允许误差为-0.00030g/cm3，编号为194温度计2021年5月21日经计量部检定，最大允许误差为+0.06℃，验证满足要求。企业编号为R36.00-34/B计量确认记录信息量不全， 缺少计量要求导出和验证方法。经与企业沟通后，企业已立即安排整改。 | 质检部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程/8.2.4测量管理体系的监视 | 远程安排企业现场抽样喷气燃料冰点2021年4月14日采样点334的留样，平均值为-52.5℃，2021年11月23日上午11时检验员马玲现场完成检验，平均值-52.5℃一致性较好，测量过程受控，检验人员能力和检验环境见检验视频。 远程抽样成品油质检室0号柴油密度测量过程：2021年4月2日296罐留样，密度平均值0.8238g/cm3,2021年11月24日13：00留样试验，密度平均值0.8244g/cm3，误差0.0006g/cm3，一致性较好。测量过程受控，检验人员能力和检验环境见检验视频。 企业采用留样比对的方法进行测量过程的监视。 | 质检部 | 否 |
| 8 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 2021 年 6 月 1 日至 8 月 31 日，市场营销部集中对 2020—2021年主要负责销售、结算客户共 70 家（因苯胺产品全年未生产，不纳入客户满意度测评，苯胺 2020 年客户单位 11 家），自销产品包括丁酮、丙烯酸及酯、偏三甲苯、石油焦、C5 加氢石油树脂、正己烷等：其中专业销售公司 8 家，主要自销产品合同客户 62 家。针对统销化工产品和主要自销产品顾客发放意见征询表 48 份，占总客户总量的 68.57%（样本容量占比要求 60%），回收比率为 100%。8 家专业销售公司及区域客户返回满意度调查表154 份本次客户满意度测评延续从产品质量、服务质量、价格感知、企业形象、整体评价五大类 25个细节方面展开调查，满意度为95.23% | 质检部 | 否 |
| 9 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2021年9月14日至17日组织体系的内审，派出10名具有内审员资质的计量专业管理技术人员，分3个小组，面向17家部门和二级单位实施内部审核。审核中共提出54项问题，其中一般不符合18项，观察项36项， 其中，测量过程（7.2）、测量不确定度和溯源性（7.3）问题最多，其次是记录（6.3.2）、测量设备（6.3.1）管理中存在的问题较多，总占比达到70.37%，其他条款发现的问题共占29.63%，从以上统计表看出，公司在测量过程管理、测量不确定度和溯源性和记录方面，还存在改进空间。 | 管理者代表/计量部 | 否 |
| 10 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2020年外审未开出不符合项报告 | 计量部 | 否 |
| 11 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业对内审中发现的一般不符合18项，观察项36项，要求各单位进行分析评审，查找原因，举一反三，对测量设备和测量过程管理自查和改进，内审问题全部按期整改。 | 计量部 | 否 |
| 12 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 企业共有强制检定测量设备5244台件，其中工作计量器具5072台件，大容器32台件，计量仪表140台件。远程抽样：编号292油罐2021年2月5日经甘肃省大容量计量检定站检定，有效期至2025年2月4日。编号13341948CMFM460质量流量计2021年10月18日甘肃省大流量计量检定站检定，有效期至2022年10月17日，强制检定管理满足要求。 | 计量部 | 否 |
| 13 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传。 | 计量部 | 否 |