附录A

阀头角度测量过程不确定度评定

测量过程：阀头角度测量

测量方法：将角度尺调整到60°附近的角度，调整角度尺靠在工件测量表面，保证角度尺两个边完全靠严，读出相关读数。

测量设备：万能角度尺(0~320)°, 最大允许误差：±2′

建立数学模型

f=m式中：f为被测物体的角度；m为角度尺显示的角度值。

- 输入量不确定度评定

1.测量重复性引入不确定度u1

用一块标准角度为60°05′的样块在角度尺上连续测量10次，得到一组测量列为：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 60°04′ | 60°04′ | 60°06′ | 60°06′ | 60°04′ |
| 序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 实测值 | 60°04′ | 60°06′ | 60°06′ | 60°06′ | 60°06′ |

平均值 X=   1nx=1nXi

=（X1+ X2+ X3+ X4+ X5+ X6+ X7+ X8+ X9+ X10）/10

= 60°052′60°05′

其单次标准差为：

s=i=1n(xi−x)2(n−1)=0.1′

A 类标准不确定度uA:( 取一组数分量，则n=1)

uA=s(x)=s(xi)/n=0.1′

2、标准不确定度B类评定（uB）

万能角度尺检定合格,则最大允许误差为±2′，

取k =31/2

uB =a/k=2′/1.732=1.2′

3、合成标准不确定度（uc）的评定

uc=（uA2 +uB 2）1/2=（0.12+1.22）1/2 = 1.2′

4、扩展不确定度（U）的评定

取k=2    U=k×uc =2×1.2= 2.4′