编号：1191-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 大庆市瑞斯德石油机械制造有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 车间 | 万能角度尺 | 256548 | (0~320)° | ±2′ | 标准角度块MPE:±2′ | 中国航发南方工业有限公司计量实验室 | 2020.12.9 | √ |
| 车间 | 振动筛动态特性测振仪 | RSDC-02 | TV30 | *Urel*=2.5%,*k*=2 | 振动标准套组*Urel*=0.5%,*k*=2数字多用表ACV MPE:±0.2%中频标准振动台频率稳定性≤0.1% | 东北国家计量测试中心辽宁省计量科学研究院 | 2020.12.21 | √ |
| 质量部 | 直读光谱仪 | RSDC-01 | M5000 | B级 | 碳钢、合金化学分析标准物质C:*U*=0.002%~0.004%*k*=2纯铁光谱分析用标准物质C:*U*=0.002%~0.003%*k*=2 | 沈阳计量测试院 | 2020.12.29 | √ |
| 车间 | 磁粉探伤仪 | RSDT-02 | CJE-220 | 绝缘电阻2.7MΩ磁化间距50-200㎜提升力≥50N | 兆欧表 10级特斯拉计 1级 | 沈阳计量测试院 | 2020.11.29 | √ |
| 车间 | 数字式超声波探伤仪 | RSDT-03 | TS-V6ei | 水平线性误差0.8%垂直线性误差1.3%分辨力29dB | 超声波探伤仪检定装置*U*=1×10-4,*k*=2 | 沈阳计量测试院 | 2020.11.29 | √ |
| 车间 | 漆膜测厚仪 | RSDC-03 | AR932 | ±(1.8%±2)μm(0-500)μm±(2.2%±2)μm(500-1700)μm | 标准片 A级 | 沈阳计量测试院 | 2020.11.29 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深中国航发南方工业有限公司计量实验室、辽宁省计量科学研究院、沈阳计量测试院检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021年 11月25日全天~ 11月26日上午审核员签字：**114e4949f7b34d7a9d72d75eb5da6f1** 部门代表签字： 80456e26cf86d124cbe8ffecee50230 |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。