0.4mm量针测量过程的不确定度评定表

1 概述 1.1 测量方法：(测量方法简介：用微米千分尺测量0.4mm的量针，测量6次。） 1.2 测量环境条件：常温 1.3 测量设备：微米千分尺（0-25）mm、测量误差±0.004mm 1.4 测试对象： 0.4mm量针 2 数学模型 Y=Xi（测量值直接读取） 3 输入量的不确定度的评定 3.1 A类不确定度评定 测量重复性给出的不确定度，采用A类评定方法.参照公式1，测试结果见下表 重复测量的不确定度 测试值(mm). 1; 2; 3; 4; 5; 6. 0.400; 0.401; 0.400; 0.400; 0.399; 0.400; 0.400. s=i=1nXi−Xi2n−1=0.0006mm uAXi=s /n （公式1） uAXi=s=0.0003mm 3.2.1 B类不确定度评定uB(采用B类评定方法) 微米千分尺的测量误差±0.004mm，属于正态分布，取k=3，则微米千分尺的不确定度 uB=0.004/3=0.0023mm 4 合成不确定度 =0.00032+0.00232=0.0024 (公式2) 5 扩展不确定度U,取包含因子k=2 U=2×uC=0.0048mm U=0.0048mm(k=2)

评定员：                      日期：2021年4月20日