项目编号：0102-2017-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏通鼎光电科技有限公司

审核员：                     审核日期： 2021年 11 月25日 ~  11 月 25日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查编号为EX1-24的数字微欧计，苏州市吴江区检验检测中心2021.04.08校准，符合要求。 查编号EX1-10的LCR数字电桥，上海泰峰检测认证有限公司2021.04.09校准，符合要求。 查见型号编号EX1-62，由苏州市吴江区检验检测中心2021.04.08校准，符合要求。 抽查的设备现场标识，标识清楚，无涂改。 提供了计量器具台帐一份计量器具共551件，强制检定计量器具6件，278件列为B类，267件列为C类。台账信息和证书一致。 试验室环境条件满足要求。 详见“测量设备溯源抽查表” | 质量部、生产部（车间） | 无 |
| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查见：提供了测量过程及控制一览表，共43个测量过程，14个关键测量过程，29个一般测量过程。 要求已识别，测量设备已检定，验证满足要求。 查关键测量过程“直流电阻测量过程”，导体直径测量过程、计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 质量部、生产部（车间） | 无 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 7.2测量过程 | 企业没有新增关键测量过程，查见《外护套厚度测量控制规范》、《直流电阻测量过程控制规范》、《导体直径测量过程控制规范》，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 祥见《测量过程控制检查表》及附件 | 质量部、生产部（车间） | 无 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了一个关键测量过程《直流电阻测量过程不确定度》评定，方法正确。 《外护套厚度测量过程不确定度》评定，方法正确。 《导体直径测量过程不确定度》评定，方法正确。 祥见附件《直流电阻测量过程不确定度评定表》。 | 质量部、生产部（车间） | 无 |
| 5 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源主要消耗品种为电能、水。2021年1月至10月累计消耗电量1336560kWh，2021年1月至10月累计消耗水约6973t，折合标准煤164.86 tce，不是重点耗能企业。 | 设备部 | 无 |