编号：1217-2021

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 江苏特思方环保科技有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 质检部 | 电子秤 | 443 | HZ-C1003 | Ⅲ级 | 砝码F2级  | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.27 | √ |
| 质检部 | 游标卡尺 | Q0616 | 0-200mm | ±0.03mm | 量块4等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.27 |  |
| 质检部 | 钢卷尺 | 1025 | 10m | ±(0.3+0.2L)mm | 标准钢卷尺*U=5um+5\*10-6L k=2* | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.27 | √ |
| 质检部 | 全自动透气量测试仪 | 1101 | YG461E | 0.5级 | 数字压力校验仪0.05级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.27 | √ |
| 质检部 | 钢直尺 | 4384 | 1m | ±0.2 mm | 标准金属线纹尺3等 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.27 |  |
| 质检部 | 电子式织物强力仪 | 062018283 | YG026B-500 | 1级 | 标准测力仪0.3级 | 深圳中电计量测试技术有限公司 | 2021.11.27 | √ |
| 质检部 | 压力表 | 1606360 | （0-2.5）MPa | 1.6级 | 精密压力表0.4级 | 阜宁县综合检验检测中心 | 2021.5.27（有效期半年） | × |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由质检部负责溯源。公司测量设备全部委托深圳中电计量测试技术有限公司、阜宁县综合检验检测中心机构检定/校准，校准/检定证书由质检部保存。根据抽查7份测量设备检定/校准证书情况，其中压力表的检定证书过期未检定，其余的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2021年12月14日下午~ 12 月15日 审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“测量设备计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。