**测量设备溯源抽查表**

编号：0225-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 南通海鑫建材有限公司、南通海鑫建材科技有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备  名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准  日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 水泥  包装秤 | HS-50 | LZB-2 | Ⅲ级 | 砝码  M1、M12级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.4.10 | √ |
| 化验室 | 压力  试验机 | 116 | TYE-300B | 1级 | 标准测力计  0.3级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.4.10 | √ |
| 化验室 | 电热鼓风干燥箱 | 8870 | 101-2 | ±5℃ | 温场测量记录仪U=0.55℃ k=2 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.4.10 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | 573556 | JE5001 | 级 | 砝码  E2等级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.4.10 | √ |
| 化验室 | 水泥快速养护箱 | 233 | SY84 | ±2℃ | 温场测量记录仪U=0.55℃ k=2 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.4.10 | √ |
| 生产部 | 电子吊秤 | 050717128 | OCS-5t | Ⅲ级 | 砝码  M1、M12级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.4.10 | √ |
| 生产部 | 电子  汽车衡 | 20140215 | SCS-150 | Ⅲ级 | 砝码  M1、M12级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.4.10 | √ |
| 化验室 | 电动抗折  试验机 | 442 | DKZ-  5000 | 1级 | 标准测力计  0.3级 | 如东县综合检验检测中心 | 2021.4.10 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由设备部负责溯源。公司测量设备全部委托如东县综合检验检测中心检定/校准，校准/检定证书由设备部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年12 月06 日~ 12 月06 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。