编     号：0225-2019-2021

现场审核记录二

客户名称：江苏华艺服饰有限公司

审核员：                                         审核日期：2021年12月7日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制HY/MP-08-2020《封印标识管理程序》、HY/MP-09-2020《测量设备管理程序》、HY/MP-10-2020《测量环境管理程序》等，规定了公司主管部门企管部负责测量设备配备的申购、验收、使用、维护和报废全过程的管理；汇总审核各部门上报的测量设备需求计划；协调外来溯源机构检定/校准及测量设备入库验收。 查：《测量设备管理台账》共43台测量设备，对所有测量设备均进行A、B、C分类管理，台账信息和证书一致；测量设备的使用环境条件满足要求。 查：现场使用的出厂编号20113929，耐振压力表，校准日期2021年9月15日，有效期至2022年3月14日；查出厂编号351518070393，TCS-150电子台秤，检定日期2021年9月10日，有效期至2022年9月9日；查出厂编号JT-HK100的可燃气体探测器，校准日期2021年6月9日；查管理编号HY-007的酸度计，校准日期2021年6月9日；核对了台账与证书信息一致， 量值溯源满足要求。 |  | 企管部 技术部生产部 |  | 否 |  |
| 2 |  | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的HY/MP-11-2020《外部供方管理程序》规定了企管部统一负责对外委托测量设备溯源及联络工作。 企业编制了《合格供方评价表》及合格供方名录,对海安市综合检验检测中心和苏州朗博校准检测有限公司进行了评价并且有合格供方资质，符合要求。 |  | 采购部 企管部 |  | 否 |
| 3 |  | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1计量 确认 |  | 企业编制HY/MP-12-2020《计量确认管理程序》，规定了企管部对关键测量过程《面辅料克重检验》过程进行计量要求的导出；计量管理员负责进行验证，保持验证记录，贴计量确认标识；各部门负责对本部门计量确认标识的正确使用进行监督检查。 |  | 企管部生产部技术部 |  | 否 |
| 4 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 |  | 查：企业编制的HY/MP-13-2020《测量过程管理程序》，企管部识别《面辅料克重检验》过程为高度控制测量过程，并对测量过程的计量要求进行导出。 查：企业编制《测量过程控制一览表》，企业识别的测量过程分为一般和高控测量过程，共15个测量过程，高控测量过程4个。抽查其中《面辅料克重检验》为高控测量过程，进行了高控管理。抽查了：《计量要求导出与验证记录》、《测量过程控制检查表》、《测量不确定评定》、《测量过程有效性确认记录》。 |  | 企管部生产部技术部 |  | 否 |
| 5 |  | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ |  | 7.3.2溯源性 |  | 企业无最高标准器，测量设备全部委外检定或校准。溯源机构为海安市综合检验检测中心和苏州朗博校准检测有限公司，详见《测量设备溯源抽查表》。 |  | 企管部生产部技术部 |  | 否 |
| 6 |  | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 |  | 8.2.2顾客满意 |  | 查：企业编制HY/MP-16-2020《测量满意度管理程序》，编制了顾客满意度调查表。2021年内部顾客满意度为95%，达到目标≥85%的要求；外部顾客满意度为96%。达到目标90%的要求，满足要求。 |  | 企管部生产部业务部 |  | 否 |
| 7 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167-2006 |  | 查：企业主要耗能为电、蒸气、水；每个月能源消耗由供电、供气、供水部门提供数据，能源计量器具也是由企管部管控； 2020年12月至2021年11月，年消耗电370万千瓦时，年用水29.9万吨，年消耗蒸气2.54万立方米，总计折合3754吨标准煤，根据当地的能源消耗管理办法，该企业不是重点用能单位。 |  | 企管部生产部 |  | 否 |