**测量设备溯源抽查表**

编号：0199-2019-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 罗莱生活科技股份有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量管理中心 | 砝码 | 0036 | 1mg-100g | F1等级 | 克组砝码  E2等级 | 南通市计量检定测试所 | 2021.02.08 | √ |
| 质量管理中心 | 厚度表 | 1080512 | （0-1）mm | U=2μm k=2 | 量块4等 | 南通市计量检定测试所 | 2021.02.09 | √ |
| 生产车间 | 温湿度计 | C001-DC | (-30～50)℃  (0～100)%RH | ±2℃  ±5%RH | 精密露点仪标准装置:U=0.4℃ k=2  U=1.8%RH k=2 | 南通市计量检定测试所 | 2020.12.16 | √ |
| 实验室 | 耐洗色牢度试验仪 | 1300801 | SW-24 | ±2℃ | 耐洗色牢度试验机校准装置  U=0.5℃ k=2 | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2021.05.05 | √ |
| 质量管理中心 | 标准光源箱 | S-82 | CAC-60-4 | ±20% | 色温照度计  Ev: ±2% | 南通质量技术监督纺织仪器计量检定站 | 2021.05.05 | √ |
| 质量管理中心 | 钢直尺 | L-17 | 1000mm | ±0.20mm | 金属线纹米尺  三等 | 南通市计量检定测试所 | 2021.02.08 | √ |
| 质量管理中心 | 电子天平 | 33890129 | BSA224S-CW | 级 | 砝码  E2等级 | 南通市计量检定测试所 | 2021.05.06 | √ |
| 生产车间 | 压力表 | 153009 | 0-2.5MPa | 1.6级 | 精密压力表0.25级 | 南通市计量检定测试所 | 2021.09.16 | √ |
| 审核综合意見：    公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司建立了四项计量校准项目：《钢直尺内校规范》、《钢卷尺内校规范》、《数字指示秤内校规范》、《计米器内校规范》，测量设备由质量管理中心负责溯源。公司测量设备除自校外全部委托南通市计量检定测试所、南通质量技术监督纺织仪器计量检定站检定/校准，校准/检定证书由质量管理中心保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年 12 月08 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。