**测量设备溯源抽查表**

编号：0203-2019-2021

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 七星瓢虫环境科技(苏州)有限公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 生技部 | 泄漏电流测试仪 | RK75W-BEAB012 | RK2675W | Urel=0.4%,k=2 | 数字多用表DCU：Urel=6×10-5DCI：Urel=1×10-3K=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测有限公司 | 2021.9.24 | √ |
| 生技部 | 耐压测试仪 | 11PD50119 | LC2670A | Urel（U）=0.4%,Urel（I）=0.5%，k=2 | 耐压测试仪校验装置DC（AC）U：Urel=0.2%DC（AC）I：Urel=0.1%K=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测有限公司 | 2021.9.23 | √ |
| 生技部 | 绝缘电阻测试仪 | R038180111 | TH2681A | Urel=2.6%,k=2 | 兆欧表检定装置电阻Urel=0.2%，电压Urel=0.13%，k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测有限公司 | 2021.9.23 | √ |
| 生技部 | 压差计 | 2006T01463 | 2300-500Pa | U=0.7%FS | 数字压力计 0.2级 | 苏州方圆仪器设备校准检测有限公司 | 2021.9.23 | √ |
| 生技部 | 流量计 | 7734 | LZB-4WB | U=0.2L/min | 气体流量计Urel=1.2%，k=2 | 苏州方圆仪器设备校准检测有限公司 | 2021.9.23 | √ |
| 生技部 | 扭矩测试仪 | 00000629 | HU-50 | Urel=0.6%,k=2 | 砝码F2等级 | 苏州方圆仪器设备校准检测有限公司 | 2021.9.23 | √ |
| 生技部 | 氮中异丁烯气体标准物质 | 202107130062 | 8L/49.96ppm | Urel=1%,k=2 | / | 空气化工产品气体生产（上海）有限公司 | 2021.7.13 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备除自检外全部委托苏州方圆仪器设备校准检测有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期： 2021年 11 月 23 日c0183d15897d8cab28562708f8ddd10审核员签字： 部门代表签字：  |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。