[image: image1.png]


   

[image: image2.png]


        北京国标联合认证有限公司

        Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

目编号：0057-2019-2021
审核员监督审核记录（远程）（一）

企业名称：郑州爱因特电子科技有限公司

审核员：                         
审核日期： 2021年11月22日 上午至2021年11月23日 上午

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核

部门
	是否列入

不符合项

	1
	了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？

企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况？

对投诉的处理情况？

企业组织机构有否变更？产品有否增加？

企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？

就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息？
	5.2顾客为关注焦点

8.2.2顾客满意
	一年内，企业日常运行中生产经营平稳，生产、经营、安全、销售及管理方面，比去年都有一定提升，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。

企业营业执照未发生变化。

企业组织机构没有变更。

企业产品没有增加。

企业已识别出了主要产品的测量过程124个，包括“橡胶密封垫硬度检验过程”等1个关键测量过程，重要测量过程35个。已将88台测量设备，测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。企业通过对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备按照计划频次进行持续监视，生产的产品能够满足顾客和技术标准对产品的要求。

    企业未收到投诉。

查企业在2021年7月份实施了客户满意度调查工作，查《2021年内外部客户满意度调查的报告》，共发出内部客户满意度调查表8份，内部顾客满意度为98.5%。满意度满足要求。
	管理层

品管部

技术部

销售部

采购行政部

制造部

	否

	2
	企业质量目标完成情况？
	5.3质量目标
	企业制定了6项质量目标。

查《2021年度测量管理体系边度质量目标分解计划》一份，已对企业5个部门进行了分解，抽查品管部分解了质量目标5项，制造部分解了质量目标4项，采购行政部分解了质量目标5项，技术部分解了质量目标2项，销售部分解了质量目标1项，均符合要求。查《2021年测量管理体系质量目标完成情况统计表》，已对2021年1月-2021年10月的质量目标完成情况进行统计，年度质量目标均达标。符合GB/T 19022-2003标准要求，具有动态性和适应性、有效性及对持续运作的控制。
	管理层

品管部
采购行政部
技术部

制造部
销售部
	否

	3
	企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？企业最高管理者是否主持审评？频次？是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？
	5.4管理评审
	企业于2021年9月16日开展测量管理体系管评会议。查《2021年度测量管理体系管理评审报告》1份，会议由企业总经理主持、管理者代表及各部门汇报了体系运行情况和部门工作完成情况。查测量管理体系质量目标完成情况汇报、测量管理体系人力资源和人员能力培训情况汇报、顾客满意度调查及投诉情况汇报、测量设备溯源性情况汇报、供方评价情况汇报、实施测量管理体系内审工作的完成情况汇报、关键测量过程控制情况的汇报、测量管理体系运行情况的汇报等管评输入报告共8份，覆盖了企业5个部门及测量管理体系运行、人员培训、质量目标、供方管理、设备溯源性管理、测量过程控制及客户满意调查情况。

会议肯定了企业测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。会议要求职能部门加强测量设备管控及内审发现的问题等提出了改进建议，并落实了责任部门并已完成整改。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。
	管理层

品管部

	否

	4
	企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？


	6.4外部供方
	企业无新增测量设备和检定校准服务供方。

企业编写了《合格供方台账》，测量设备主要供应商有36家，主要供应“实验室测量设备、通用量具”等测量设备，查《测量设备供方资质能力评价表》，已对测量设备的外部供方厂家的资质、供货能力、产品实物质量等方面进行了评价，资料和相关记录齐全。

企业编写了《合格供方台账》，委外校准服务机构1家为“深圳天溯计量检测股份有限公司”，查2021年1月25日《检定校准服务供方资质及服务能力评价表》1份，已对“深圳天溯计量检测股份有限公司”校准服务供方进行了资质能力及服务评价资料，资料和相关记录齐全，符合要求。

查《2021年10月份评估报表》，已对10月份物质供应商为“河南方亿密封科技”，等13家进行评价，查评价资料和相关记录齐全。符合要求。
	品管部
采购行政部
	否

	5
	抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？

测量设备是否有计量确认状态标识？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2 环境 
	查企业《测量设备、计量器具台账》，使用的88台件测量设备列入体系管理，公司品管部负责测量设备全过程管理。

    查出厂编号M12090101的（0-200）mm游标卡尺，校准日期：2021.08.30；查型号规格：HIT-500的数字扭力测试仪,校准日期：2021.08.31；校准机构“深圳天溯计量检测股份有限公司”。查出厂编号为7430 “电子计数秤”，校准日期为2021.08.30，已粘贴计量确认标识。符合要求。
查企业《2021年送检计量器具总台账》中，出厂编号为QFC-01的“外径千分尺”，台账中登记的校准日期为2021年8月30日，校准机构为“深圳天溯计量检测股份有限公司”，查该测量设备周期间隔12个月，校准证书信息和台账相符。符合要求。
查2021年11月《阀车间温湿度记录表》1份，已定时记录温度、湿度，环境条件满足要求。
	品管部
制造部

	否

	6
	抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？
	7.1.计量确认


	查关键测量过程“橡胶密封垫硬度检验过程”，测量要求的识别正确。

查关键测量过程“橡胶密封垫硬度检验过程” 被测参数要求为“硬度（67-73）HA”，配备的测量设备为出厂编号为21058132的邵氏硬度计（主要计量特性U=0.3HA,k=2），校准证书编号：Z20212-1002925,校准日期：2021年09月01日。查该测量过程的的《计量确认过程验证记录表》1份，验证日期2021年9月5日，已经进行了计量确认验证，验证方法内容正确，验证结果符合要求，已粘贴计量确认状态标识。符合要求。
	品管部
制造部

	否

	7
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个关、键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？
	7.2测量过程

7.3.1测量不确定度

8.2.4测量管理体系的监视


	本年度无新增测量过程。企业编制了《测量过程控制及控制一览表》，主要产品的测量过程124个，包括“橡胶密封垫硬度检验过程”等1个关键测量过程，重要测量过程35个。信息量全，对测量过程中的技术要求、测量设备、测量频次、控制监视进行了计量确认和计量验证。

查《测量设备计量确认明细表》一份，已对关键测量设备和检测特性进行了计量确认验证，验证记录符合要求。

查关键测量过程《橡胶密封垫硬度检验过程控制规范》，已按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制，测量过程定期进行了监视控制，并对《橡胶密封垫硬度检验过程》进行了有效性确认，进行了关键测量过程的不确定度评定，见附1《橡胶密封垫硬度检验过程的不确定度评定》。符合要求。

查零件名称“撑支架”的《测量系统分析报告》，分析日期为2021.4.20，被测参数为(10(+0.2/0))mm，采用的量具为“游标卡尺”，查《量具重复性和再现性数据表》及《量具重复性和再现性分析表》，重复性和再现性占总变差的6.1%，测量系统可以接受。查零件名称“撑支架”《X—R  控  制  图》1份，企业已定时对测量过程进行统计分析并实施监控。
查技术部提供的部件“前壳”《部件检查规范书》上，检查项目“直径Φ30.02（+0.06/0）”，使用的器具一栏由“通止规”更换为“卡尺”，按《JJG30-2012通用卡尺的检定规程》中，分度值（分辨力）0.01mm,0.02mm，测量范围上限70mm时，卡尺示值最大允许误差为“±0.02mm”,不能有效实现被测参数“直径Φ30.02（+0.06/0）”的测量。不符合认证审核准则条款号：“7.2.2测量过程设计”的要求。
	技术部

品管部
制造部

	不符合

	8
	企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？
	7.3.2溯源性
	企业建立《检测设备台账》，共有88台测量设备列入计量管理工作。企业关键测量设备委外送至“深圳天溯计量检测股份有限公司”（ 认可证书号为：CNAS L5138）”进行校准，抽查校准证书8份，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 
	品管部
制造部

	否

	9
	企业内审情况？企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？


	8.2.3测量管理体系审核
	企业于2021年8月16日-17日，组织了公司测量管理体系内部审核。内审为1个组，对公司5个职能部门进行了全要素的审核。企业内部审核发现1个不符合项为“6.4外部供方”。企业及时分析原因并制定了纠正措施进行纠正整改工作。并于2021年8月26日，按其纠正措施已完成整改工作，1个不符合项已关闭。企业通过内审工作，对测量管理体系运行情况进行检查和审核，达到了发现问题及时解决问题的目的，收到了很好的效果。

审核组经审核，确认企业进行的测量管理体系内审工作行之有效，符合标准要求。
	管理层

品管部

	否

	10
	企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。

	8.3不合格控制
	经审核组审核确认，企业2020年度测量管理体系监督审核中出具1项次要不符合项。“不符合01：查技术部使用的出厂编号为0802040230的游标卡尺，其校准证书编号Z20200-H106745，校准日期2020年08月12日，已经计量确认，但未粘贴计量确认状态标识。不符合认证审核准则条款“6.2.4标识”的要求。”。

经审核组审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项。
	品管部
制造部
销售部

技术部

采购行政部
	否

	11
	企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。
	8.4改进
	企业于2021年8月16日-8月17日开展内审，发现1项不符合项，已分析原因并及时整改，不符合项已关闭。经验证不符合项均已完成了整改。

    企业2020年度测量管理体系监督审核中出具1项不符合项。经审核组现场审核验证，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求。

   企业通过内部审核、管理评审等方式，识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。
	管理层

品管部
采购行政部
制造部
销售部

技术部


	否

	12
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书

是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？
	认证证书标识的使用
	公司对标志的使用，符合相关标准和规定。

公司测量管理体系在认证证书用于：

1）开发国内市场

2）企业形象广告宣传

3）企业进行招投标加分用。


	品管部
销售部
	否

	13
	计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？
	计量法制要求
	企业无强制检定测量设备。企业未建立最高计量标准。企业将88台件测量设备列入计量管理工作测量设备按周期送检计划进行校准。
查前壳（MT1210405M01A）《部件检查规范书》、报告编号21-8-24《控制阀前壳进料检验报告单》、《2021年11月1日设计变更通知书（12102259）》等文件、记录等资料中计量单位的使用，符合法定计量要求。
	品管部
制造部
技术部


	否

	14
	企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？
	GB17167－2006
	企业主要耗能为电和水。2020年11月-2021年10月能耗为：624823.06kWh,用水5424吨，折合77.25吨标煤。企业不是重点用能单位。
	制造部

	否


 4 / 4

