项目编号：0194-2019-2021

审核员现场审核记录

企业名称：陕西华骏机械制造有限责任公司

审核员：李俐                               审核日期：

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 2020年12月至今，公司日常运行中生产经营平稳，企业未有违反法律、法规问题和产品质量问题的投诉或重大质量事故发生。企业营业执照等资质未发生变化。通过实施测量管理体系、制订测量体系文件和企业相关制度、职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、加工过程质量控制和成品出厂检验。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷，企业一年来测量管理体系取得的成绩：对检验实验室的人员进行了培训，提升了检测能力。 加强了计量器具的管理，进一步完善了测量过程的控制，使产品质量有较大的提升。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 销售部 采购部 综合办公室 | 不列入 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 提供《测量管理目标达成情况》统计表，公司的计量目标：1.测量设备的配置满足产品测量需求,测量需求满足率≥95%；2.关键测量过程受控率100%；3.在用测量设备按期检定或校准,周期受检率98%；4.关键测量项目计量确认达成率100%；5因测量失准造成的批量质量问题每季度不超过一次。经2021.11.8统计，目标全部完成。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 销售部 采购部 综合办公室 | 不列入 |
| - 3 | 是否按要求进行管理评审？ 管理评审输入与输出是否满足要求？ 评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？ 查管理评审记录 | 5.4 管理评审 | 企业于2021年10月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理主持，由公司各部门分别按管理评审输入要求汇报了体系运行实施及完成情况。管代总结了测量体系的运行情况，并肯定了公司测量管理体系运行的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 销售部 采购部 综合办公室 | 不列入 |
| - 4 | 是否确定岗位职责和权限？ | 6.1.1 人员的职责 | 企业通过《测量管理体系手册》和测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。各类人员在体系中的职责发挥较好。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 5 | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 查《2021年培训计划》，全年计划培训4次，查培训记录。企业已于分别于2021年4月8日组织了一次计量器具使用，保养培训，有记录，于2021年8月20日测量管理体系计量确认要求培训，有记录，满足要求。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 6 | 文件是否定期评审并更新？ 文件是否适宜和受控？ | 6.2.1 程序 | 质量管理部、负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本0/A版，从体系建立至至今未进行版本变更。 公司有完整的程序文件和计量相关文件。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 7 | 软件及其任何修改在启用前是否进行测试和（或）确认？是否经批准和存档？ 查测量软件清单及软件确认记录. | 6.2.2 软件 | 查《测量软件台账》，未新增新的测量设备和软件。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 8 | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 现场检查编号12335，20块组量块，校准日期2021年08月19日，状态标识完好。编号：59119的(0-25)㎜外径千分尺，校准日期2021年08月19日，状态标识完好。 编号：B25073430型号为CP114型电子天平，校准日期2021年08月19日，状态标识完好。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 9 | 是否有测量设备管理程序？有无测量设备台帐？是否包括标准物质?测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？用于监视和记录影响量的测量设备是否包括在测量管理体系内？ | 6.3.1 测量设备 | 测量设备按A、B、C类测量管理，企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。现场计量确认合格标识、台账信息和证书一致，满足要求。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 销售部 采购部 综合办公室 | 不列入 |
| - 10 | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已制定《测量环境管理程序》。 查公司测量设备使用无环境要求。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 | 不列入 |
| - 11 | 是否对公司外部供方进行管理，能否提供合格外部供方的选择、评价和再评价记录？ | 6.4外部供方 | 已对公司合格外部供方进行管理，质量管理部、部对主要外部供方进行了评价，查看了2021年06月1日与东莞市帝检测有限公司服务合同，符有资质证明和能力证明材料，企业并对其进行了评价有记录，符合要求。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 销售部 采购部 综合办公室 | 不列入 |
| - 12 | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 有计量确认程序。查《设备校准结果确认记录表》。确认日期现场检查编号：211型号HRM-45的表面洛氏硬度计校准日期2021年08月19日，确认标识完好。 编号：602761908型号LH-600E的高度测量仪，校准日期2021年08月19日，确认标识完好。 编号：36311172型号为BSM-20型电子天平，校准日期2021年08月19日，确认标识完好。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 销售部 采购部 综合办公室 |  |
| - 13 | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔的制定和调整方法已经在《计量确认控制程序》。 已按测量设备ABC分类进行确认，目前公司使用的A、B类测量设备的计量确认周期均设定为12个月。C类为首次确认。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 14 | 是否有测量过程控制程序？每一个测量过程的规范是否完整？测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?测量过程设计是否进行了有效性确认? 测量过程的策划是否符合要求？测量过程是否在设计的受控条件下实现？ | 7.2 测量过程 | 已制定《测量过程控制程序》；质量管理部、识别了《原材料碳成分检测过程》为关键测量过程。已对该过程已经识别过程的控制要求《关键测量过程有效性识别表》），已根据过程不确定度对过程进行有效性确认，U＜U允（k=2），过程有效。 已经按要求每月核查，根据核查数据过程受控。具体见《测量过程控制检查表》。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 15 | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成测量不确定度评定程序；查《测量不确定度评定记录》；公司关键测量过程已经分析过程不确定度。分析过程符合文件和技术规范规定。过程根据测量不确定度评定结果实施有效性确认。 具体见报告所附的不确定度评定原始记录。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 16 | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用 | 7.3.2 溯源性 | 公司通过外部校准/检定和内部校准对公司测量设备进行溯源。查阅公司文件及记录过程中单位使用规范，没有出现非法定单位。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 17 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对顾客进行满意度调查。抽查6份2021.10.26顾客满意度调查表。得分在95分以上。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 18 | 是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.1不合格测量管理体系 8.3.2 不合格测量过程 | 查阅《计量不合格控制程序》。对不合格的处置流程进行规定。 根据关键测量过程的过程监视记录，关键测量过程没有出现失控。 2021年10月23-10月24日组织了企业测量管理体系内审，卫烈让为组长，成员：张录祥、张娜娜。对企业全部部门进行了全要素的审核，测量管理体系方面共开出了1不符合项，于2021年10月26日完成整改。审核记录保存完整。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 19 | 是否进行测量管理体系内部审核？审核记录是否保存完整？ | 8.2.3 测量管理体系审核 | 公司2021年10月23-10月24日进行了测量管理体系内审，现场查阅内审计划、报告和整改资料。本次内审中发现1项不符合项，目前已整改完成。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 20 | 是否制定测量管理体系监视计划？ 是否按计划对测量管理体系进行监视？ | 8.2.4 测量管理体系的监视 | 有2021年测量管理体系监视计划，并按计划实施了测量管理体系。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 21 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 查2020年外审开出了一项不符合项报告：“查质量管理部，编号59119，型号/规格 (0-25mm/0.01mm)的外径千分尺，使用的是校准证书：未见到确认记录，不符合GB/T 19022-2003 7.1.1之规定” 企业对不符合组织了纠正，1.对该计量器具进行了计量确认；2.对相关人员进行了培训，避免相同问题重复发生。验证该不符合项纠正措施有效，同意关闭。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| - 22 | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制 2020年内审的不符合项1项已经填写《计量不合格报告》，采取纠正措施，并验证有效，采取了预防措施。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 综合办公室 | 不列入 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位，企业2台计量器具为强检测量设备已进行检定。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 销售部 采购部 综合办公室 | 不列入 |
| 24 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能耗为电能，测量设备台账包含了能源计量器具，配置的能源计量设备符合GB17167－2006的要求见；查2021年耗能300吨标准煤.该企业不属于重点用能单位。综合管理部.为能源统计部门。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 销售部 采购部 综合办公室 | 不列入 |
| 25 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于企业形象广告宣传。 | 质量管理部 技术部 生产制造部 销售部 采购部 综合办公室 | 否 |