**测量设备溯源抽查表**

编号：0084-2018-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏横河集团有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/  校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 手持式X射线荧光光谱仪 | HH-27 | X-50 | 能量分辨率  277  -0.315% | ROHS检测X荧光分析用PVC中镉、汞铅成分分析用标准物质  Cr: *U*=4.8mg/kg *k*=2 | 扬州市天域计量测试有限公司 | 2021.03.10. | √ |
| 生产部 | 耐震压力表 | 170718270 | YN-100 | 1.6级 | 精密压力表标准装置0.4级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.11.01. | √ |
| 采购部 | 台 秤 | HH-02 | TGT-500A | Ⅲ级 | 非自动衡器检定装置  F2、M1、M1 2等级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.11.10. | √ |
| 生产部 | 压力变送器 | HH-17 | PACE  5000 | 0.05级 | 活塞压力计标准装置 0.02级 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.11.10. | √ |
| 品管部 | 标准表法液体流量标准装置 | HH-32 | LBS-1200S | *U*rel=0.066%  (*k*=2) | 二等金属量器  标准装置 | 江苏省计量科学研究院 | 2020.08.17. | √ |
| 品管部 | 外径千分尺 | 18333 | （75~100）mm | ±0.003mm | 测微量具检定装置  五等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.03.23. | √ |
| 品管部 | 活塞式压力计 | HH-15 | YU-60A | 0.05级 | 0.02级  活塞压力计标准装置 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.11.10. | √ |
| 生产部 | 游标卡尺 | HH-23 | （0~500）mm | ±0.04mm | 卡尺量具检定装置  五等 | 金湖县综合检验检测中心 | 2021.11.10. | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认间隔管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司未建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏省计量科学研究院、金湖县综合检验检测中心和扬州市天域计量测试有限公司检定/校准，校准/检定证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2021 年 11月 27日  顾中军.jpg  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。