项目编号：0084-2018-2021

审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏横河集团有限公司

审核员：                                   审核日期： 2021年 11月27 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 抽查品管部、生产部（流量计车间和阀门车间）生产现场，测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确，符合标准要求。 查品管部： 编号为HH-32的标准表法液体流量标准装置，2020年08月17日检定合格； 编号为HH-27的手持式X射线荧光光谱仪，2021年03月10日校准合格； 编号为18333的外径千分尺，2021年03月23日校准合格； 查生产部： 编号为170718270的耐震压力表，2021年11月01日校准合格； 编号为HH-02的台秤，2021年11月10日校准合格； 以上所查测量设备经江苏省计量科学研究院、金湖县综合检验检测中心和扬州市天域计量测试有限公司检定／校准，测量设备使用环境条件满足要求。 测量设备的有关信息和检定／校准证书信息一致。详见《量值溯源抽查表》符合标准要求。 | 生产部 品管部 | 否 |

| 2 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 抽查：《变送器检验》和《304材料Cr含量检测》测量过程，要求已识别，测量设备压力校准箱、手持式X射线荧光光谱仪经校准合格，验证满足要求，查看《304材料Cr含量检测》测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。 详见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产部 品管部 | 否 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业是没有新增关键测量过程，关键过程已编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。 抽查原有关键测量过程《变送器检验》和《304材料Cr含量检测》测量过程，过程持续控制和监视。符合标准要求。 详见《测量过程控制检查表》。 | 生产部 品管部 | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 抽查了《304材料Cr含量检测》和《变送器检验》等关键测量过程，不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。符合标准要求。 | 生产部 品管部 | 否 |