镜片屈光度测量

测量结果不确定度评定

1.检测方法及测量数学模型

1.1检测依据：GB10810.1-2眼镜镜片 第1部分 单光和多焦点镜片1.2检测环境条件：(20±5)℃

1.3被测对象：镜片

1.4测量仪器：焦度计（编号：300730）

1.5测量数学模型

D=Di

Di—焦度计的示值

2.最佳测量值

对标准试样重复测量n=6次，

测得结果(度)：

-401   -400   -401   -399   -398   -400

x=1nxi=-399.8

3．标准不确定度评定

测量读数值的不确定u(x)包括测量重复性引入的不确定度u1(x)和焦度计误差引入的不确定度u2(x)

3.1重复性引入的不确定度u1(x)

s(x)=(xi−x)2n−1≈1.169

u1(x)=s(x)n≈0.477

3.2 焦度计测量误差引入的不确定度u2(x)

焦度计证书给出最大允许误差0.031，估计均匀分布

u2(x)=ak=0.0313≈0.018m-1=1.8度

4．合成标准不确定度

uc(x)=u12(x)+u22(x)≈1.86

5．扩展不确定度

U(y)=k⋅uC(x)=2×1.86≈3.8 k=2