[image: image1.png]


   

[image: image2.png]fk‘?%’%%



      北京国标联合认证有限公司

      Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      

项目编号：0202-2019-2021
审核员现场监督审核记录(二)

企业名称：江苏视科新材料股份有限公司
审核员：                                   审核日期： 2021年 11月28 日

	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1
	抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？

是否有计量确认状态标识

使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？

测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？
	6.2.4标识

6.3.1测量设备

6.3.2环境

7.3.2溯源性
	抽查质量部、生产部生产现场，测量设备有计量确认标识，标识填写规范，分类正确，符合标准要求。
查质量部：
编号为300730的焦度计，2020年07月08日校准合格，校准周期为24个月；

编号为dzb182的瞳距仪，2021年07月08日校准合格；

编号为170693的电子天平，2021年07月02日校准合格；

查生产部：

编号为LD603004的游标卡尺，2021年07月14日校准合格；

编号为SKXC-P055的一次性固化炉，2021年07月12日校准合格；
以上所查测量设备经深圳市计量质量检测研究所、金湖县综合检验检测中心和深圳天溯计量检测股份有限公司检定／校准，测量设备使用环境条件满足要求。
测量设备的有关信息和检定／校准证书信息一致。详见《量值溯源抽查表》符合标准要求。
	生产部
质量部
	否


	2
	抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？
	7.1.计量确认
	抽查：一次性固化控制、材料折射率、镜片瞳距和镜片屈光度测量过程，要求已识别，测量设备一次性固化炉、折光仪、瞳距仪和焦度计检定/校准合格，验证满足要求，查看《一次性固化程序控制》、《材料折射率测量》、《瞳距测量》和《镜片屈光度测量》测量过程，计量要求导出及验证方法正确，测量设备满足测量过程预期使用要求。

详见附件：镜片屈光度测量《计量要求导出及验证记录表》
	质量部
生产部
	否

	3
	企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 
	7.2测量过程
	企业没有新增关键测量过程，关键过程已编制控制规范，对测量过程进行了有效性确认，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视。

抽查原有关键测量过程《模具弯度》和《镜片屈光度测量》测量过程，过程持续控制和监视。符合标准要求。
详见：镜片屈光度测量《测量过程控制检查表》。
	生产部
质量部
	否

	4
	是否对关键过程进行了测量不确定度评定？
	7.3测量不确定度
	抽查了《模具弯度》和《镜片屈光度测量》等关键测量过程，不确定度评定方法正确，见附件：镜片屈光度测量《测量不确定度评定报告》。符合标准要求。
	生产部
质量部
	否


 2 / 2

