**测量设备溯源抽查表**

编号：0128-2020-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏伸辰智能仪器有限公司 | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 生产部 | 压力表 | 14-01-1436 | （0-4）MPa | *U*rel=0.9%FS  *k*=2 | 数字压力计  0.2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.7.19 | √ |
| 品质部 | 水表检定装置 | 912 | LS-3B 15-25 | 0.2级 | 二等金属器标准装置  MPE:±2.5×10-4 | 南通市计量检定测试所 | 2021.9.24 | √ |
| 品质部 | 游标卡尺 | 3-1083118 | （0-200）mm | ±0.02mm | 量块  5等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.7.19 | √ |
| 生产部 | 温湿度计 | 16024573 | WSB-5-H1 | 温度：*U*=0.6℃  湿度：*U*=1.6%RH  (*k*=2) | 精密露点仪：  温度：MPE：±0.1℃  露点：MPE：±0.2DP℃ | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.8.17 | √ |
| 品质部 | 耐压测试仪 | 1112631 | LK2670AX | 交流电压：*U*rel=0.7%  击穿报警预置交流电流：*U*rel=0.8%  *（k*=2） | 耐电压测试仪校验装置MPE:  ACV：±（0.2%×读数+0.1%×满度）  DCV：±（0.2%×读数+0.05%×满度）  ACA：±（0.2%×读数+0.1%×满度）  ACA：±（0.2%×读数+0.02%×满度） | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.7.19 | √ |
| 生产部 | 电子天平 | 0016125087 | 6kg | *U*=0.16g  *k*=2 | 法码：E2、F1级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.7.19 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《量值溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由品质部负责溯源。公司测量设备委托南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司等机构检定/校准，校准/检定证书由品质部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021年11月27日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。