项目编号：0128-2020-2021

审核员现场审核记录

企业名称：江苏伸辰智能仪器有限公司

审核员：                                    审核日期： 2021.11.27

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 公司测量管理体系自上年度监督审核以来的运行基本正常、适宜和有效，符合体系要求。 测量设备、器具正常，测量过程能够监控，能够持续满足顾客的测量要求。 企业建立测量体系对企业管理水平提高、内部产品质量稳定提供了保证，对产品性能改进提供了有力支持，对外部市场推广等起到重要作用。 企业建立测量体系后，根据标准和体系文件的要求，对公司的测量设备进行整理统计，调整配置在生产检测线，测量设备的规范管理有明显提升。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面较好，未见到顾客投诉、纠纷等情况。 企业组织机构等没有变化，产品无变化，未见新增关键测量过程。 | 管理层 品质部 技术部 生产部 采购部 行政部 销售部 | 否 |
| 2 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定了计量目标： 1）在用测量设备周检率100%； 2）重要计量检测点配备率100%； 3） 测量过程失控的发现不超过一天； 4）按制定的计划完成所有技术培训项目； 目标制定有具体指标，可测量考核。 公司年度质量目标完成情况进行统计，至目前为止4项质量目标统计已按期完成。 | 品质部 | 否 |
| 3 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2021年9月25日开展了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，由管理者代表洪建汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量管理体系目前存在的计量器具经过整合，管理有提升，但要细化，落实责任及公司人员能力要与市场和公司发展相适应的方面提出了改进方向。 | 管理层 品质部 技术部 生产部（车间） 采购部 行政部 销售部 | 否 |
| 4 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业编制《测量设备台账》， 抽查企业（0-6）MPa 压力表、LX-A型邵氏硬度计、LS-3B 15-25（10-500）L水表检定装置、（0-200）mm游标卡尺、温湿度计、LK2670AX耐压测试仪等测量设备由南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司等进行检定/校准，且均在有效期内。 查现场测量设备已粘贴标识。测量设备分类正确。 测量设备使用环境满足要求，不需要修正。 抽查部分测量设备送法定或具备资质的计量机构进行检定校准。详见《测量设备溯源抽查表》 测量设备的信息与检定或校准证书及公司台账记录信息一致。 | 品质部 生产部 | 否 |
| 5 | 企业对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业制定了《外部供方管理程序》，明确了对测量设备采购,检/校外来服务机构建立档案和资质确认。查企业对检定校准机构南通市计量检定测试所、江苏华质检测技术有限公司等供方已进行年度供方评价，编制合格服务供方名录，对资质项目进行确认。对常用计量器具实施定点采购。 | 采购部 | 否 |
| 6 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 制定计量确认程序，查见企业编制了测量设备台帐，进行分类管理。生产工艺过程控制所用设备的计量确认能按程序完成。测量设备满足测量过程预期使用要求。抽查：1）外购件称重计量验证：外购件称重控制要求为：(1-4)kg±0.5g，配备的6kg电子天平MPE:±1.5g，2021.7.19已校准，验证方法正确，满足要求。 2）水表示值误差检定（容积法）测量过程：水表准确度等级2级,配备的水表检定装置准确度等级为0.2级，符合JJG162－2019检定规程中对水表检定装置的计量特性的规定。测量要求识别正确，配备的水表检定装置由南通市计量检定测试所进行检定。测量设备已进行计量验证，方法正确，满足测量过程预期使用要求。见附件《计量要求导出及验证记录表》。 发现不合格的测量设备，单独存放，或降级使用。 | 品质部 | 否 |
| 7 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业本年度没有新增测量过程。 根据产品特性对关键测量过程进行了梳理,其中涉及关键参数、原材料、组装调试过程和成品检测相关的过程。 测量过程均在受控条件下实现，使用经过确认的测量设备，确认有效的测量程序。生产工艺过程记录包括设备、程序、信息、环境及人员基本符合要求。 抽查测量过程：外购件称重、水表示值误差检定(容积法)等测量过程，关键过程编制了测量过程控制规范，并进行了有效性确认。对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，按控制规范规定的频次进行监视并记录。没出现失控。 企业按规定对关键测量过程进行持续控制和监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。 | 品质部 | 否 |
| 8 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业编制了SC/CL.17-2020《测量不确定度评定管理程序》规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查水表示值误差检定(容积法)测量过程不确定度评定，评定方法基本正确。见附件《测量不确定度评定报告》。 | 品质部 | 否 |
| 9 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 查企业提供了顾客满意度调查报告，通过发放调查表进行，本次顾客满意度为96%，内部顾客满意度通过例会交流进行。 | 销售部 | 否 |
| 10 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2021年9月5-6日组织了公司测量管理体系审核，编制了内审计划，内审审核员按检查表对公司相关职能部门和生产车间进行了全要素的审核，并对审核情况进行记录。共开出了1个不符合项，提出4项建议改进项，不符合项于9月7日完成整改。 | 管理层 品质部 技术部 生产部（车间） 采购部 行政部 销售部 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了SC/CL.16-2020 《测量过程设计和实现控制程序》对列入体系管理的关键测量过程和测量设备计量确认过程按照测量过程控制规范规定的频次进行监视。具体见过程监视记录。 | 品质部 | 否 |
| 12 | 企业对上年审核中发现的不符合是否进行纠正？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。检查不合格控制的有效性。 | 8.3不合格控制 | 企业上年度外审核开具个1个不符合项：品质部现场发现XBT15-50水表检定装置上（0-50）℃温度计未进行检定/校准。不符合认证审核准则GB/T 19022-2003标准的7.3.2溯源性。企业已委托有资质的检定/校准服务方对该不符合中的温度计进行检定校准,并将其纳入周期管理,具体整改资料见附件。纠正措施有效，经验证同意关闭该不符合。 查企业编制的《不合格控制管理程序》文件中对不合格的控制的要求满足标准要求。 查验现场发现的不符合能够按照文件要求执行。对企业内审和监督过程中发现的不符合按不合格控制采取措施纠正，并对纠正结果进行验证。 | 品质部 | 否 |
| 13 | 企业和部门对内外审中发现不合格如何采取纠正和纠正措施？查阅纠正和预防措施记录，检查其符合性和有效性。 | 8.4改进 | 企业内审对发现的不合格，开具了不符合项报告，分析了原因并及时进行纠正，提出了改进和预防措施。明确了责任部门和实施时间。本次内审发现1个不符合项，进行了整改。 外审发现的不符合项也采取纠正措施，本次现场审核经验证，措施有效，同意关闭。 企业现场产品不合格和测量设备不合格的处理满足SC/CL.20-2020《纠正和预防措施管理程序》要求。 | 品质部 | 否 |
| 14 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查看企业记录表单、设备管理台账等，基本能采用法定计量单位。 无强制检定设备,管理符合要求。 | 品质部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业能源消耗以电、水为主，2020年全年耗电：23400kWh，耗水183t，不属于重点耗能企业。企业的电表和水表各一件由主管公司配备安装。能源计量表计准确度等级满足要求。 | 行政部 | 否 |
| 16 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书 是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系在认证证书用于：对外体现在企业形象，广告宣传上，对内促进产品质量提升。在企业参与市场竞争，与同行对比、产品招投标方面起到了重要作用。 | 销售部 | 否 |