## 1
南京金陵金箔集团股份有限公司
烟用接装纸原纸厚度测量过程监视统计记录表
测量过程名称： 烟用接装纸原纸厚度测量过程
被测参数：烟用接装纸原纸（0.040±0.005）mm 厚度 测量范围：（0.040±0.005）mm 测量允差：±0.005mm
测量仪器：电子外径千分尺 测量范围 （0～25）mm 在5.12mm处测量误差为0.001mm
监视方法：统计技术 核查标准：标准样件10mm
序号 | 核查 | 观察记录（mm ） | [5 empty] | R
| 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5
1 | 2021.1.5 | 10.001 | 10.001 | 9.999 | 9.999 | 10 | 10 | 0.002
2 | 2021.2.28 | 10.001 | 10 | 10 | 10 | 10.001 | 10.0004 | 0.001
3 | 2021.3.22 | 9.999 | 9.999 | 10 | 9.999 | 10 | 9.9994 | 0.001
4 | 2021.4.19 | 10.002 | 10 | 10.001 | 10 | 10 | 10.0006 | 0.002
5 | 2021.5.10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.001 | 10.0002 | 0.001
6 | 2021.6.21 | 10.001 | 10 | 10.001 | 10 | 10 | 10.0004 | 0.001
7 | 2021.7.12 | 9.999 | 10 | 10 | 9.999 | 10 | 9.9996 | 0.001
8 | 2021.8.16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0
9 | 2021.9.13 | 10.001 | 10.001 | 9.999 | 10.001 | 10 | 10.0004 | 0.002
10 | 2021.10.11 | 10 | 10 | 10.001 | 10 | 10 | 10.0002 | 0.001
11 | 2021.11.8 | 10 | 9.999 | 10 | 10 | 9.999 | 9.9996 | 0.001
12 | 2021.12.6 | 10.001 | 10 | 10 | 10.002 | 10.001 | 10.0008 | 0.002
| 10.0001 |  |  |  |  | 0.0012
查表得: |  | A2= | 0.577 | D4= | 2.114 | D3= | 0
控制图计算：
中心线 | CL= |  | 10.0001 | mm
上控制线 | UCL= |  | 10.0008 | mm
下控制线 | LCL= |  | 9.9994 | mm
R | 控制图计算：
中心线 | CL= |  | 0.0012 | mm
上控制线 | UCL= |  | 0.0025368 | mm
下控制线 | LCL= |  | 0 | mm
监视结果评价：
均值、极差控制图状态正常，测量过程中未出现非正常变异，满足要求。
核查人员：
日期：2021年12月6日
南京金陵金箔集团股份有限公司
烟用接装纸原纸厚度测量过程控制图
均值控制图
极差控制图
观察值
均值
观察值
极差
控制线
控制线

## 2
南京金陵金箔集团股份有限公司
烟用接装纸原纸厚度厚度测量过程控制图
均值控制图
南京金陵金箔集团股份有限公司
烟用接装纸原纸厚度厚度测量过程控制图
极差控制图
观察值
均值
观察值
极差
控制线
控制线