**附3**

测量过程有效性确认记录

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程编号 | 2019-01 | 测量过程名称 | 泄漏电流检验测量过程 | 测量过程规范编号 | JCSY-CL-GF201901 |
| 所在部门 | 生产技术部 | 测量项目 | 泄漏电流≤3mA | 控制程度 | 高度控制 |
| 测量过程要素概述： 测量设备：泄漏电流测试仪，最大允许误差±0.25mA，*U*=0.024mA,*k*=2。测量方法：《泄漏电流检验测测量控制规范》环境条件： 常温测量软件；无操作者技能：仪器操作人员，经培训合格，有两年以上经验，操作人员取得安全操作上岗证。其他影响量：  |
| 有效性确认记录:1、查看泄漏电流测试仪，校准日期为2021年06月15日，校准机构：广州力赛计量检测有限公司。符合要求。2、检测过程有效性进行确认：（1）2021年11月17日用泄漏电流测试仪对实物进行5次检测，平均值为1=1.48mA（2）2021年12月3日用泄漏电流测试仪对实物进行5次检测，平均值为2=1.46mA 泄漏电流测量的扩展不确定度为 *U*=0.38mA（*k*=2）  =0.04< 1 当E n≤1时，此测量过程有效。确认人员：范晓羽 日期：2021年12月3日 |
| 变更记录: |
| 日 期 | 变 更 内 容 | 批准人 |
|  |  |  |
|  |  |  |