**测量设备溯源抽查表**

编号：0034-2019-AA-2021

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 三德管业（南通）有限公司AA | | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备  编号 | 型号规格 | 测量设备  计量特性 | 测量标准装置名称及技术参数 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 品管部 | 电子天平 | FW01-027 | TC6KA | Ⅲ级 | 砝码E2级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.11.11 | √ |
| 品管部 | 数显式环刚度试验机 | FP02-002 | XHS-20 | Urel=0.2% k=2 | 标准测力仪0.1级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.11.11 | √ |
| 品管部 | 管材落锤冲击试验机 | FP02-010 | XJL-300C | 落锤质量U=0.2g k=2  跌落高度  U=2mm k=2 | 钢卷尺Ι级  电子天平Ⅱ级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.11.11 | √ |
| 品管部 | 拉伸试验机 | 1006024 | XWW-20A | Urel=0.2%  K=2 | 标准测力0.1级 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.11.11 | √ |
| 品管部 | 熔体  流动速率仪 | FP02-008 | XNR-400 | ±0.5℃ | 多功能过程  信号标准器  U=0.2℃ k=2 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.11.11 | √ |
| 生产部 | 数显卡尺 | 7317112983 | （0-200）mm | ±0.03mm | 量块5等 | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.11.11 | √ |
| 生产部 | 钢卷尺 | LS01-061 | 10m | ±（0.3+0.2L）mm | 标准钢卷尺  ±（0.03+0.03L）mm | 江苏华质检测技术有限公司 | 2021.11.11 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由 ）  公司已制定《计量确认管理程序》、《外部供方管理程序》，《测量设备溯源管理程序》，公司**未**建最高计量标准，测量设备由品管部负责溯源。公司测量设备全部委托江苏华质检测技术有限公司校准，校准证书由品管部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2021 年12 月09 日    审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

说明：“计量特性”可以填写测量设备的最大允差、准确度等级或校准结果的测量不确定度。