项目编号：0199-2019-2021

审核员现场审核记录一

企业名称：三德管业（南通）有限公司  AA

审核员：  吴素平                                                审核日期2021年12月09日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准 条款 | 审核记录 及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？ 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 对投诉的处理情况： 产品有否增加？ | 5.2顾客为关注焦点 | 自去年审核以来的一年，企业的测量管理体系运行能持续满足标准要求，企业的产品质量、测量设备和测量过程能持续满足顾客的测量要求。 由于企业准备折迁，生产经营在逐步减少。 企业目前尚未接到客户在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面的顾客投诉、纠纷。 产品无新增种类。 | 品管部 | 否 |
| 2 | 管理体系在实现获证客户目标和各管理体系的预期结果方面的有效性。 | 5.3质量目标 | 企业的计量工作七项质量目标 ，品管部每季度按规定要求对各部门质量目标的实施，进行统计考核分析，2021年已统计至3季度，全公司的质量目标，完成情况较好。符合GB/T 19022-2003标准(7.2、8.3.2条款除外)要求，适应性、有效性及对持续运作的控制。 | 品管部 | 否 |
| 3 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2021年05月（18-22）日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，开了二项次要不符合项，在规定时间内采取了相应的纠正措施，已整改完成。 企业于2021年06月11日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理委托管理者代表朱晓张主持，根据管理评审内容的要求，各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况，管理者代表作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，管理评审输出五条事项，编制了《2021年管理评审输出事项改善报告》，规定了责任部门、实施对策、效果确认，已于2021年07月底完成了整改，满足要求。 | 品管部 行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司根据产品质量检验、贸易结算、安全环保监测，对质量体系中规定的关键工序关键控制点的测量设备的计量确认过程按照规定的频次进行监视，检查了《测量设备监视抽查记录》方法正确，满足要求。 | 品管部 | 否 |
| 5 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上年对企业审核中未发现不符合情况。 | 品管部 | 否 |
| 6 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？ | 8.4改进 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 品管部 | 否 |
| 7 | 强制检定 | 计量法制要求 | 抽查相关部门质量记录基本均能采用法定计量单位，企业的产品不是定量包装产品。企业强检计量器具共7台件，用于安全防护的压力表，由于企业准备折迁，已封存，符合规定要求。 | 品管部 行政部 | 否 |
| 8 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书主要用于企业形象广告宣传。 | 品管部 行政部 | 否 |
| 9 | 组织机构及资质的变更情况 |  | 企业的资质及组织机构的变更情况：企业的测量体系管理手册和程序文件于2021年11月16日进行了换版，现版次为C/0版。 | 品管部 行政部 | 否 |